关于南京市江宁妇幼保健院（鼓楼医院江宁院区）
医用超声波类仪器及设备、普通诊察器械的论证公告

一、采购人
南京市江宁妇幼保健院
二、地址
南京市江宁区疾病预防控制中心(江宁区天印大道671号)二楼小会议室
三、★要求
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加论证，同时提交产品资料。有意向参加者须提供符合要求的论证材料文件，类似于标书形式正本1本、副本3本，并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
1、封面：包号、产品名称、品牌型号、注册证号、设备厂家设计使用期限、有无专机专用耗材/试剂，免费质保年限、产品公司名称等信息。
	序号
	医疗器械注册证产品名称
	品牌
	规格型号
	设备注册证号
	设计使用年限
	单价 （万元）
	数量（台、套）
	金额（万元）
	有无专机专用耗材/试剂
	免费质保年限
	产品公司名称
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	


江宁妇幼保健院XX设备（包1）明细表（样表）
[bookmark: _Hlk107847716]
（注：明细表序号按照公告中论证项目的对应序号填写）
2、信用承诺书（请填写附件1）
3、产品资质（包括注册证（注册证如有变更文件附页请务必提供完整）、国际认证等）及简介，附一份查询注册证时的药监部门网站截图。
4、提供设备生产厂家对所投产品的设计使用期限信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备超出使用期限后使用可能存在潜在临床风险及法规问题。如无明确要求则请出具原厂说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
5、设备铭牌！（必须提供）
6、配置清单（配置清单中不得有价格显示）。
7、产品技术参数。
8、产品安装场地等要求（参考附件2填写）
9、市场同类同档次产品的性能对比表。
10、生产厂家和代理公司资质及简介。
11、生产厂家授权书（要求参与论证调研公司至少为南京市区域代理，不接受江宁妇幼保健院专项授权）、经销人员身份证复印件、经销人员在参与论证比选、调研公司所缴纳社保证明（半年以上）。
12、售后服务条款（请填写附件3）。
13、其他医院（以三甲医院为主）中标通知书或合同及相应配置。
14、用户名单、采购时间及联系人。
15、宣传彩页（纸质版需要提供印刷版，打印和复印版无效；电子版需扫描彩页）。
16、论证比选、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件4）。
17、上述材料正本必须加盖报名公司的公章，复印公章无效。
4、 报名
1、请报名参加公司根据项目预算及采购需求概况（所述需求为最基本要求），鼓励供应商推荐所投品牌最高最新版本产品。
2、所投供应商需在中国境内注册、具有独立法人资格，符合相关法律法规的经销商。所投供应商销售人员及联系人要有公司授权许可等证明资料（凭报名表、授权书、联系人身份证原件进行现场报名登记）。
报名表（报名时填全必交）
	公司名称
	所投产品
	分类包号
	公司资质、产品
注册证及附件
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：报名表于论证会议当天现场提交
3、参与论证的供应商报名当天提交电子版设备论证清单，填写所投产品品牌及型号，表格样式见附后EXCEL表。
5、 时间
1、发布时间：2026年7月1日（星期三）
2、论证时间：2026年7月8日（星期三）上午9:30开始
六、论证项目
[bookmark: _GoBack]包1：医用超声波类仪器及设备一批
	序号
	科室
	设备名称
	需求数量    （台、套）
	预算价格（万元）

	1
	男科
	彩色多普勒检查仪
	1
	20

	2
	产科门诊
	胎心多普勒仪
	5
	1.25

	3
	血管通路门诊
	心电多普勒超声检测仪
	1
	11

	4
	妇科门诊
	超声骨密度仪
	1
	6.5

	5
	临床营养科
	超声骨密度仪
	1
	6.2

	6
	产房
	超声无创血流动力学监测仪
	2
	24

	7
	产房
	多普勒胎心仪
	2
	0.4

	8
	LDRP病区2台、产前病区2台
	多普勒胎心仪
	4
	0.8

	9
	LDRP病区
	便携式超声
	1
	17

	10
	儿科PICU病区
	床旁超声机
	1
	11.5

	11
	妇科
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	16.8

	12
	妇科
	心电多普勒超声诊断仪
	1
	18

	13
	妇科
	膀胱超声扫描仪
	1
	13

	14
	妇保设备-视力中心
	眼科AB型超声诊断仪
	1
	8

	15
	妇保设备-儿童保健部
	超声骨密度仪
	1
	30

	16
	妇保设备-儿童保健部
	便携式超声脊柱侧弯评估系统
	1
	10

	17
	妇保设备-孕产保健
	超声多普勒胎儿监护系统
	1
	40

	18
	妇保设备-孕产保健
	超声多普勒胎儿心音仪
	5
	2


序号1、男科-彩色多普勒检查仪功能用途：
用于男科勃起功能检测，主要检测阴茎血管功能。
参数要求：
1. ≥21英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作；
2. 主机内置≥2个探头接口；
3. 主机内置≥4个USB 3.0接口；
4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；
5. 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒；
6. IMT独立角度偏转；
7. 实时双幅对比成像；
8. 图像一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）；
9. 支持全屏放大、局部放大；
10. 支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量；
11. 智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）；
12. 多普勒自动识别功能；
13. 支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤11秒，便于术中屏幕清洁；
14. 自动唤醒功能；
15. 可支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等；
16. 配有常规测量软件包及血管、泌尿测量软件包；
17. 支持手动触摸屏上注释；
18. 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览等）；
19. 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果；
20. 屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性实时宽景成像单元；
21. 支持距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）；
22. 自动生成报告泌尿、血管；
23. 配有凸阵、线阵探头，并可增配相控阵探头，；所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；
24. 凸阵、线阵探头支持多角度穿刺引导功能；
25. 凸阵探头扩展后最大角度可达100°；
26. 线阵探头扩展后最大角度40°；
27. B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可分级调节；
28. 线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能。
序号2、产科门诊-胎心多普勒仪功能用途：
用于孕妇日常胎心听诊，监测胎儿心率，便于初步判断胎儿状态。
参数要求：
灵敏度高，外壳非塑料，耐用。数字显示心率；内置扬声器，音质清晰；配有储蓄电池供电，便携式设计。
序号3、血管通路门诊-心电多普勒超声检测仪功能用途：
产品适用于人体超声诊断检查及超声检查时的心电检测，同时具有超声诊断功能和心电检测功能。
参数要求：
1. 外观设计和操作：≥12.1 英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率 1024×768；屏幕采用全贴合设计，提高图像的清晰度；具备手写、拼音、五笔等多种输入方式；配备附件收纳箱，方便携带；具有USB接口，可外接鼠标、键盘、U盘；具有HDMI接口，可外接高清显示器，显示仪器当前界面信息；超声模式心电模式可一键切换。
2. 超声成像模式：B、B+C、B+D、B+C+D；支持手动/自动电影回放功能，支持储存1200帧图像；具有图像冻结功能；探头支持按钮快捷键功能（冻结，深度调节，心电模式切换）具有测量功能，可测量周长、面积、距离；具有置管导管示意图显示；超声探头IPX7级防水。
3. 心电：可查看和导出病人数据，包括超声影像和ECG波形；心电导联模式：置管专用4 导联；ECG灵敏度： 10 mm/mV(×1)、20 mm/mV(×2)、40 mm/mV(×4)；扫描速度：25mm/s、50mm/s 两档可选；频率特性 手术模式：1 Hz～20 Hz (-3.0dB～+0.4dB)；耐极化电压：±750mV；心率测量范围：成人范围 15～300bpm，新生儿/小儿范围 15～350bpm。具有ECG波形冻结和记录功能。
序号4、妇科门诊-超声骨密度仪功能用途：
用于无创、定量测量人体骨密度，评估骨质疏松风险，适用于孕产妇、妇科相关患者的骨健康筛查与随访。
参数要求：
具备患者数据库、趋势图分析及风险评估报告功能；触摸屏操作，内置打印机，支持数据导出。
序号5、临床营养科-超声骨密度仪功能用途：
适用于临床营养科各类门诊及住院患者的骨密度评估，尤其适配儿童青少年生长发育监测、中老年骨质疏松及骨量减退筛查、孕产妇骨营养流失评估等临床场景。设备通过无创超声检测方式，精准评估人体骨骼密度、骨强度状态，可有效筛查骨量减少、骨质疏松、骨骼发育迟缓等问题，量化患者骨质营养水平，为临床判断钙、维生素D等营养素缺乏情况提供客观依据。
参数要求：
采用无创超声波检测原理，安全适配全年龄段人群长期反复检测；常规检测部位为桡骨/胫骨，操作便捷。设备可精准检测骨密度值（BMD）、超声传播速度（SOS）、T值、Z值等核心临床指标，自动匹配不同年龄、性别参考标准，判定骨量正常、骨量减少、骨质疏松等级。检测精度高、重复性好，单次检测时间≤30秒，适配门诊大批量筛查及住院患者常规检查。内置医用专用数据库，涵盖儿童、成人、老年人多人群参考阈值。
设备需求：
厂家有工程师配合医院信息科将检测报告与医院HIS系统对接。
序号6、产房-超声无创血流动力学监测仪功能用途：
用于危重孕产妇及新生儿的血流动力学评估，通过超声技术无创监测心输出量、每搏量、外周血管阻力等参数，指导液体治疗。
参数要求：
监测参数包括心输出量、心指数、每搏量、每搏量变异度、外周血管阻力等；采用多普勒或生物阻抗技术；连续实时监测，无创操作；具备趋势分析和报警功能；适用于成人、儿童及新生儿。
序号7、产房-多普勒胎心仪功能用途：
用于产前胎儿心率听诊，通过超声多普勒技术获取胎心音，适用于产科门诊、病房及家庭自我监测，操作简便、无创安全。
参数要求：
超声频率2-3MHz，胎心率检测范围50-210bpm，精度±2bpm；内置扬声器及耳机插孔，支持胎心音实时播放；LCD显示胎心率数值；功率输出≤10mW/cm²，符合医用超声安全标准；电池供电，续航≥8小时。
序号8、LDRP病区、产前病区-多普勒胎心仪功能用途：
用于产前胎儿心率检测、胎心音监听,便携式主机，灵敏度高。
参数要求：
1. 实时监测胎心率、监听胎心音，配备2.5MHz或2.0MHz超声探头；
2. 胎心率实时检测：测量范围不低于：50～240 bpm，测量精度：≤±2 bpm，分辨率：1 bpm；
3. 胎心音外放监听，高保真扬声器，音量可调，具备降噪功能，减少杂音；
4. 高清数字显示屏，实时显示胎心率；
5. 具备胎心率异常声光报警，低电量报警；
6. 内置电池，支持便携使用。
序号9、LDRP病区-便携式超声功能用途：
适用于产科床旁检查，可快速评估胎儿生长发育情况、胎盘位置与成熟度、羊水量等，还可辅助进行产后子宫复旧评估、乳腺疾病初步诊断等。
参数要求：
1. 具备二维灰阶成像、M型显示分析、频谱多普勒、彩色多普勒、能量多普勒等基础超声功能，支持组织多普勒成像、谐波成像技术，提升图像清晰度；
2. 配备≥12英寸高分辨率可调节液晶监视器，支持屏幕角度与高度调节；具备≥3个探头接口，可适配腹部、腔内、血管等多种探头；
3. 搭载产科专用测量软件，可完成胎儿多项生物学指标测量，自动测算孕周、预产期及胎儿体重；
4. 二维超声扫描深度≥24cm，满足全孕期产科检查需求，图像清晰、降噪效果好；
5. 辅助功能：内置教学辅助模块，如标准切面引导、测量规范示范，帮助医护人员快速掌握操作规范。
序号10、儿科PICU病区-床旁超声机功能用途：
可进行心脏血流动力学、肺部病变及颅内病变等各种疾病的评估。
参数要求：
有低频探头2-5MHz，高频探头7.5-18MHz，成像模式有B模式、彩色多普勒成像及频谱多普勒成像，可便携操作，具备数据传输接口。
序号11、妇科-彩色多普勒超声诊断仪功能用途：
用于妇科疾病的超声诊断，如子宫肌瘤、卵巢囊肿、异位妊娠、卵泡监测等，具备彩色血流功能，可评估脏器血流灌注。
参数要求：
凸阵、线阵、腔内（经阴道）探头配置齐全；具有B超、M超、彩色多普勒、脉冲多普勒模式；图像分辨率高，深度穿透力良好。
序号12、妇科-心电多普勒超声诊断仪功能用途：
用于PICC置管过程中的超声引导定位。
参数要求：
可显示导管行进位置，帮助术者判断导管尖端的位置，且能体现置管前后心电图的变化，可以打印出心电图，作为置管成功的佐证。
序号13、妇科-膀胱超声扫描仪功能用途：
通过超声无创、快速地测量膀胱内尿液容量（残余尿），用于评估排尿功能、预防尿潴留，尤其适用于术后患者。
参数要求：
便携式设计，操作简单；测量范围：0-1000mL；测量精度高，与导尿测量法相关性好；具有男/女不同测量模式。
序号14、妇保设备-视力中心-眼科AB型超声诊断仪功能用途：
眼科A、B超检查。
参数要求：
1. A超测量：误差 ≤ ±0.05mm 测量眼轴长度、前房深度等；
2. B超成像：轴向分辨率 ≤ 0.2mm 清晰显示玻璃体、视网膜及眼内占位性病变；
3. 探头频率： 10MHz 高频探头；
4. IOL公式 支持6种 内置SRK-T、HOLLADAY等主流人工晶体计算公式，自动计算度数；
5. 操作模式：眼杯/凝胶/水囊 支持多种耦合方式。
序号15、妇保设备-儿童保健部-超声骨密度仪功能用途：
用于评估儿童骨密度状况。
参数要求：
1. 检测原理：超声定量骨超声（QUS），无创、无辐射，适配儿童反复检测；
2. 检测部位：桡骨中远1/3处/胫骨，儿童专用小型检测探头，贴合肢体；
3. 检测参数：骨超声速（SOS）、宽带超声衰减（BUA），自动计算T值/Z值；
4. 适配年龄：0-18岁，内置国际儿童骨密度数据库，分龄段校准，结果精准；
5. 操作：全自动检测，检测时间≤30秒，门诊快速检测，支持数据存储与生长曲线绘制。
序号16、妇保设备-儿童保健部-便携式超声脊柱侧弯评估系统功能用途：
用于脊柱侧弯早期筛查。
参数要求：
1. 检测原理：超声脊柱形态扫描，无辐射，便携式设计，适配儿童筛查；
2. 扫描范围：T1-L5脊柱节段，覆盖儿童全部脊柱，扫描速度≥5cm/s；
3. 核心参数：脊柱侧弯角度（Cobb角）自动测量，精度±1°，精准识别早期侧弯；
4. 操作：手持超声探头，实时成像，一键测量，无需专业骨科医生，门诊快速筛查；
5. 数据输出：生成脊柱侧弯筛查报告，标注侧弯角度、部位，支持数据存档与跟踪。
序号17、妇保设备-孕产保健-超声多普勒胎儿监护系统功能用途：
给孕妇做胎心监护用。
参数要求：
1. 系统组成：中央监护主机（中央站）1台；床边胎儿监护仪3台；胎心探头、宫缩探头；中央监护软件、网络交换机、推车/支架，打印机；
2. 中央监护系统参数：监护容量可同时实时监护3台床边机，显示 ≥19 英寸高清液晶显示器 同屏显示多床位胎心率曲线、宫缩曲线、胎动、报警信息，支持单床位放大全屏查看。中央报警 集中声光报警 报警类型：胎心率异常、探头脱落、信号丢失、系统故障 数据管理 存储≥10000 例监护记录 支持实时回顾、趋势图、报表生成、打印 支持与 HIS、电子病历 对接；
3. 参数：监护参数胎心率（FHR）/范围：50～240 bpm/精度：±2 bpm/宫缩压力（TOCO）范围：0～100 AU/可校准、可归零/ 胎动（FM）自动检测 + 手动标记 探头 超声多普勒胎心探头：连续波，防水可消毒/高灵敏度宫缩压力探头 屏幕与打印 ≥7 英寸彩色 TFT 屏/内置热敏打印机，实时打印/回顾打印 供电 交直流两用/内置锂电池，续航 ≥4 小时；
4. 网络与通讯 通讯方式：有线以太网 / 无线 WIFI 双模式/数据实时上传中央站，不掉线、不延迟/支持中央站远程控制、远程启动监护、远程调阅。
序号18、妇保设备-孕产保健-超声多普勒胎儿心音仪功能用途：
给孕妇产检时听胎心用。
参数要求：
测量范围：50～240bpm（覆盖全孕周）测量精度：±2bpm，分辨率 1bpm；显示方式：数字实时显示，支持波形（高配）；报警功能：心率超范围报警（110～160bpm）、低电量报警  探头手持式、单手操作，主机与探头分体，防水（IPX1及以上）、可消毒、可更换；重量：整机 ≤400g，便携床旁使用。
包2：普通诊察器械一批
	序号
	科室
	设备名称
	需求数量    （台、套、个）
	预算价格（万元）

	1
	急诊
	电子血压计
	1
	0.14

	2
	超声医学科1台、口腔科2台
	电子血压计
	3
	0.42

	3
	中医科门诊
	电子血压计
	1
	0.15

	4
	LDRP病区2台、产前病区2台、产后病区2台
	电子血压计
	6
	0.81

	5
	妇科
	电子血压计
	4
	0.54

	6
	综合外科2台、生殖中心4台
	电子血压计
	6
	0.81

	7
	产科门诊
	医用全自动电子血压计
	5
	7.8

	8
	门诊
	电子血压计
	8
	12.48

	9
	妇保设备-预防接种
	电子血压计
	2
	0.27

	10
	妇保设备-共有设备
	电子血压计
	6
	18

	11
	妇保设备-儿童保健部
	儿童电子血压计
	4
	0.4

	12
	产科门诊3台、妇保设备-共有设备5台
	电子体重秤
	8
	2.5

	13
	新生儿科
	电子体重秤
	1
	0.15

	14
	LDRP病区1台、产前病区1台
	电子体重秤
	2
	0.196

	15
	产前病区1台、医学影像科1台、新生儿科1台、LDRP病区1台、产后病区3台、急诊1台、临床营养科1台、产房1台、妇科1台、综合外科1台
	身高体重秤
	12
	0.668

	16
	产房3台、新生儿科4台、LDRP病区5台、产后病区4台
	婴儿电子体重秤（可量身长）
	16
	3.22

	17
	妇保设备-预防接种
	婴儿电子体重秤
	1
	0.28

	18
	妇保设备-预防接种
	身高体重秤（带BMI）
	1
	0.2

	19
	妇保设备-儿童保健部
	婴幼儿身长体重仪
	1
	1

	20
	妇保设备-儿童保健部
	儿童身高体重测量仪
	1
	5

	21
	门诊
	身高体重秤
	8
	8.8

	22
	抢救室2个、全院100个、妇保设备-共有设备23个
	听诊器
	125
	0.664

	23
	抢救室4个、全院50个、妇保设备-共有设备18个
	电子体温计
	72
	3.6

	24
	生殖中心
	水银血压计
	2
	0.04

	25
	妇保设备-儿童保健部
	水银血压计
	4
	0.2


序号1、急诊-电子血压计功能用途：
为急诊就诊患者分诊时测量生命体征。
参数要求：
必须支持儿童、大腿等多种尺寸袖带更换。单次测量时间应≤30秒。屏幕具备血压分级指示灯。内置存储器，可存储≥60组测量数据。
序号2、超声医学科、口腔科-电子血压计功能用途：
便携式电子血压计，用于患者血压和脉搏测量。
参数要求：
压力测量范围：0-300mmHg，脉搏测量范围：40-200次/分钟；每台配置袖带数量≥3个。
序号3、中医科门诊-电子血压计功能用途：
门诊及住院患者无创血压、脉搏测量，中医辨证气血参考；日常慢病随访、针灸理疗前后血压监测。
参数要求：
1. 上臂式全自动测量，液晶显示；
2. 血压测量范围0–300mmHg，心率40–199次/分；
3. 数据存储≥99组，超压提示。
序号4、LDRP病区、产前病区、产后病区-电子血压计功能用途：
用于产科病房日常测量产妇血压，包括入院常规检查、产后监测及妊高症患者的血压跟踪监测。
参数要求：
1. 示波法自动测量，上臂式全自动电子血压计；
2. 大屏幕LED或LCD数字显示，显示收缩压、舒张压、脉搏及测量时间，字体清晰易读；
3. 压力测量范围：0 mmHg～300 mmHg（0 kPa～40.0 kPa），脉搏测量范围：40次/分～200次/分；
4. 测量精度：压力精度：±3 mmHg（±0.4 kPa），脉搏精度：±5%；
5. 袖带要求：配备成人通用袖带，周长范围22cm～42cm，满足不同体型产妇需求，袖带材质柔软舒适，易清洁消毒；
6. 具备过压保护功能，具备误动作提示功能，具备平均值计算功能，可自动显示最近三次测量的平均值；
7. 记忆功能：可存储≥60组测量数据，方便回顾血压变化趋势；
8. 交直流两用，可使用电源适配器或4节AA电池；单台配置袖带2件以上。
序号5、妇科-电子血压计功能用途：
用于便捷、准确地测量患者血压和心率，是生命体征监测的基本设备。
参数要求：
测量范围：压力0-299mmHg，脉搏40-180次/分；精度符合AAMI/ESH/ISO标准；具备心律不齐提示功能。
序号6、综合外科、生殖中心-电子血压计功能用途：
安全、便捷地为患者提供血压和脉搏的自动测量数据。
参数要求：
1. 显示方式：数字式显示方式；
2. 测量方式：示波测定法；
3. 测量压力范围：0mmHg~299mmHg(0kPa~39.9kPa)；
4. 脉搏数：40次/分~180次/分；
5. 测量精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)，脉搏数：精度为±5%；
6. 压力检测：压力传感器；
7. 电源：5号干电池4节(DC6V)，电源适配器(AC100V-240V,50Hz-60Hz,0.12A)；
8. 主机使用寿命：5年以上；
9. 主机重量：≤290g(不包括电池)；
10. 袖带空气管长≥600mm。
序号7、产科门诊-医用全自动电子血压计功能用途：
自动测量患者血压与心率，适用于门诊、病房等日常监测。
参数要求：
台式，测量范围：压力0-299mmHg，心率40-180次/分；测量精度符合AAMI标准；大屏显示，记忆存储数据。
序号8、门诊-电子血压计功能用途：
炮筒式血压计，支持数据打印。
参数要求：
1. 测量位置：双臂均可；
2. 测量原理：示波法；
3. 显示屏：LCD显示屏；
4. 测量范围：血压：≥0mmHg～299mmHg，脉率：≥40bpm～180 bpm；
5. 测量精准度：血压测量精度：误差≤±3mmHg；脉率测量精度：误差≤±2bpm； 
6. 压力监测：压力传感器；
7. 适用臂围：≥17～42cm以上；
8. 袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带；
9. 打印功能：内置热敏式打印机，多种打印模式可选并打印测量结果；
10. 每台需配专用桌椅。
序号9、妇保设备-预防接种-电子血压计功能用途：
测量成人/儿童血压、脉搏，评估接种禁忌。
参数要求：
测量范围：血压0-280mmHg，脉搏40-180次/分，精度±3mmHg，支持成人/儿童模式。
序号10、妇保设备-共有设备-电子血压计功能用途：
自动测量患者血压与心率，适用于门诊、病房等日常监测。
参数要求：
台式，测量范围：压力0-299mmHg，心率40-180次/分；测量精度符合AAMI标准；大屏显示，记忆存储数据。
序号11、妇保设备-儿童保健部-儿童电子血压计功能用途：
儿保门诊、营养门诊、生长发育门诊等使用，用于儿童血压测量。
参数要求：
1. 测量模式：示波法，儿童专用模式（分龄段）；
2. 袖带：适配不同年龄段（新生儿/婴幼儿/儿童/青少年）专用袖带，柔软透气；
3. 测量精度：收缩压/舒张压±3mmHg，脉率±5%；
4. 功能：一键测量，血压分级提示，数据记忆，支持报告导出。 
序号12、产科门诊、妇保设备-共有设备-电子体重秤功能用途：
用于测量患者的身高和体重，计算体质指数(BMI)。
参数要求：
身高测量范围：70-200cm，精度±0.5cm；体重测量范围：0-150kg，精度±0.1kg；自动计算BMI；数据可自动上传至电子系统。
序号13、新生儿科-婴儿电子体重秤（可量身长）功能用途：
专用于新生儿及婴儿的体重和身长测量，数据精准。
参数要求：
1. 同时具备称重和量高功能，可测量躺姿状态下婴儿的身长；
2. 体重最大称量：≥20kg，分度值（精度）：≤5g（或≤10g），确保能准确反映新生儿的细微体重变化；
3. 身长测量参数：量程至少包含：0cm ~ 90cm，分度值：≤0.1cm（1mm），配备固定头板与可移动的滑动脚板，刻度清晰；
4. 台面应为两端有挡板的“碗状”或带安全护栏设计，防止婴儿翻滚跌落，台面材质应柔软舒适，易于清洁消毒；
5. 大屏幕液晶显示，具有置零、去皮、读数锁定功能（称量稳定后自动锁定数值）；
6. 交直流两用，内置充电电池；
7. 整机防滑设计，边角圆润，不含双酚A等有害物质。
序号14、LDRP病区、产前病区-电子体重秤功能用途：
用于产科病房对产妇进行身高、体重测量，计算BMI指数，为孕期体重管理和产后恢复评估提供数据支持。
参数要求：
1. 单纯体重测量，也可选择具备BMI计算功能；
2. 最大称量：≥300kg，满足不同体型产妇需求；
3. 宽大防滑秤台，建议台面尺寸≥600mm×600mm，超低台面设计：台面离地高度≤60mm，方便产妇轻松站上秤台；
4. 大屏幕LCD显示，数字清晰；
5. 自动锁定体重功能，站上秤台稳定后自动锁定并显示数值。
序号15、产前病区、医学影像科、新生儿科、LDRP病区、产后病区、急诊、临床营养科、产房、妇科、综合外科-身高体重秤功能用途：
可同时测量身高、体重。
参数要求：
1. 最大称量≥250kg，分度值≤100g；自动计算身体质量指数（BMI），同步显示身高、体重、BMI 数值。
2. 超声波感应自动测量或机械身高尺测量，测量范围：50cm-220cm，分度值≤0.5cm；
3. 站上秤台自动测量并锁定显示数值，方便医护人员记录；
4. 防滑秤台，配有可调式橡胶脚座，后方配备移动轮，方便移动。  
测量身高、体重。
序号16、产房、新生儿科、LDRP病区、产后病区-婴儿电子体重秤（可量身长）功能用途：
专用于新生儿及婴儿的体重和身长测量，数据精准。
参数要求：
1. 同时具备称重和量高功能，可测量躺姿状态下婴儿的身长；
2. 体重最大称量：≥20kg，分度值（精度）：≤5g（或≤10g），确保能准确反映新生儿的细微体重变化；
3. 身长测量参数：量程至少包含：0cm ~ 90cm，分度值：≤0.1cm（1mm），配备固定头板与可移动的滑动脚板，刻度清晰；
4. 台面应为两端有挡板的“碗状”或带安全护栏设计，防止婴儿翻滚跌落，台面材质应柔软舒适，易于清洁消毒；
5. 大屏幕液晶显示，具有置零、去皮、读数锁定功能（称量稳定后自动锁定数值）；
6. 交直流两用，内置充电电池；
7. 整机防滑设计，边角圆润，不含双酚A等有害物质。
序号17、妇保设备-预防接种-婴儿电子体重秤功能用途：
精准测量婴儿体重，评估婴幼儿生长发育情况，适配0-3 岁婴儿。
参数要求：
量程：0-20kg，精度 ±0.01kg，医用级 ABS 材质，防滑台面 + 防侧翻护栏，LCD 大屏显示。
序号18、妇保设备-预防接种-身高体重秤计（带 BMI）功能用途：
记录受种者生长发育指标，辅助评估健康状况。
参数要求：
体重量程 0-150kg（精度 ±0.1kg），身高量程60-190cm（精度 ±0.5cm），自动计算 BMI。
序号19、妇保设备-儿童保健部-婴幼儿身长体重仪功能用途：
用于婴幼儿身高体重测量。
参数要求：
1. 测量范围：身长30-100cm（精度0.1cm），体重0-50kg（精度0.05kg）；
2. 测量方式：卧式身长测量板（带固定挡板），压力传感器测体重，适配0-3岁婴幼儿；
3. 适配性：医用级软质PU躺板，防吐奶设计，带头部固定垫，测量时不易晃动；
4. 功能：自动记录测量数据，可关联婴幼儿体检信息，支持多人数据存储；
5. 操作：一键测量，无需人工读数，避免误差，门诊/儿保体检专用。
序号20、妇保设备-儿童保健部-儿童身高体重测量仪功能用途：
用于儿童身高体重测量。
参数要求：
1. 测量范围：身高70-180cm（精度0.1cm），体重10-100kg（精度0.1kg）；
2. 测量方式：超声波自动测身高，压力传感器测体重，全自动测量，无需人工操作；
3. 适配性：带儿童防滑脚踏，测高杆可调节，适配3岁以上儿童，站立测量；
4. 功能：自动计算BMI，带中国儿童身高体重生长曲线参考，判定生长等级；
5. 数据管理：支持数据存储≥1000组，蓝牙/USB导出，对接儿童保健档案系统。
序号21、门诊-身高体重电子秤功能用途：
超声测量身高，支持数据传输机打印。
参数要求：
1. 身高测量范围: 20-210cm,精度:±0.5cm ;分度值：0.5cm或0.1cm可调；
2. 体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg；分度值：0.1kg或0.01kg可调；
3. 需可自动计算BMI数值；可自由设置BMI范围，自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖；
4. 需可移动、便携； 
5. 需具备LCD显示屏，可清晰显示身高、体重、BMI等信息；
6. 无接触测量，测量结果可打印。
序号22、抢救室、全院、妇保设备-共有设备-听诊器功能用途：
听诊并分析患者心肺、血管、腹部等器官发出的声音。
参数要求：
1. 双面听诊头含膜式面和钟式面；
2. 尺寸：成人听诊头外径通常为 45-50mm；
3. 材质：听诊头主体通常为医用不锈钢，膜片为超薄弹性体（如PVC、PET），要求贴合皮肤时无缝隙、无杂音；
4. 导音管：结构与材质：双腔设计，材质为医用PVC，长度通常在 55-70cm 之间；内径约为 3.8mm-4.6mm；
5. 耳件：需与耳道紧密贴合，提供硅胶软垫以提升舒适度；
6. 耳环：采用医用级弹簧钢，弹力在 1.4-2.0 牛顿 (N) 之间。
7. 在特定频率（如100Hz、1000Hz）下的衰减度应≤ 16-30 dB。
序号23、抢救室、全院、妇保设备-共有设备-电子体温计功能用途：
精确测量人体温度。
参数要求：
接触式电子体温计；测量范围:32.0℃至42.9℃；测量精度：在35.3℃至39.0℃区间，允许误差可达 ±0.1℃；分辨率：0.1℃，测量时间：30秒内；外壳需耐受医用酒精反复擦拭，能实现整体防水，便于深度清洁消毒，防止交叉感染；重量轻，使用电池。
序号24、生殖中心-水银血压计功能用途：
精确测量并显示人体收缩压（高压）与舒张压（低压）。
参数要求：
测量范围0-300 mmHg (0-40 kPa)；基本示值误差±3.75 mmHg (±0.5 kPa)；零位误差±1.5 mmHg (±0.2 kPa)；最小分度值2 mmHg / 0.5 kPa；气密性良好，1分钟内压降 ≤0.8 kPa ；刻度标准双刻度 (kPa 与 mmHg)；示值管无色透明，垂直偏差 ≤2°；臂带袖带尼龙搭扣式；橡胶袋尺寸约长225mm*宽120mm；汞标准：采用符合 GB913-2012 的1号汞，含阻汞器防漏；材质：耐汞腐蚀材料，外壳坚固，连接可靠；合规认证：必须提供医疗器械产品注册证 。
序号25、妇保设备-儿童保健部-水银血压计功能用途：
儿保门诊、营养门诊、生长发育门诊等使用，用于儿童血压测量。
参数要求：
1. 测量范围：0-300mmHg，精度±1mmHg；
2. 袖带：儿童专用分号袖带（新生儿/小童/中童/大童），纯棉材质；
3. 配件：医用听诊器（儿童专用胸件），听头小巧，适配儿童胸壁；
4. 材质：加厚玻璃管，防爆水银槽，符合医用标准。
七、包1所有设备免费质保年限不低于5年；包2所有设备免费质保年限不低于5年。
八、参加论证的供应商需提交一套论证资料（正本1本，副本3本）。包里涉及多个产品，参与论证的供应商可投一个产品，也可投几个产品或者投全部产品。
九、联系人
[bookmark: _Hlk107847795]江宁卫健委： 钱惠、史定金              联系电话：51191172
































附件1：


南京市政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书（格式）
                                      年  月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址 
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵单位组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。
      供应商名称（盖章）：
      法定代表人（签字）：
        年    月     日








附件2：

医疗设备场地安装条件需求
	设备名称
	品牌
	型号
	空间要求（宽*深*高mm）
	自身重量（kg）
	供电要求
	供水要求
	环境要求
	运输要求
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[bookmark: _Hlk204097970]附件3：
售后服务条款

0. 设备供应商免费提前为医院提供设备安装图纸，并充分协助医院做好机房的准备工作（如必要的话）。
0. 设备供应商负责设备的免费安装和调试，必须事先与医院联系，并与医院共同参与，否则引起的一切责任由设备供应商承担。
0. 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，设备生产时间不能超过壹年。
0. 设备供应商逾期交付货物的，每逾期一天，设备供应商向医院偿付货款总额5‰的滞纳金，如设备供应商逾期交货达10天，医院有权解除合同或双方协商赔偿方式。
0. 装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。设备供应商在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由设备供应商承担全部法律和经济责任。
0. 设备安装、调试结束后，医院对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），设备供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自医院验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。
0. 上述设备免费保修此处请填写完整年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外设备供应商对本设备终身负责维修。
0. 如设备发生故障，设备供应商在接到医院报修电话后1小时之内响应，3小时内到达医院现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则医院可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由设备供应商承担。如有特殊情况，设备供应商应立即电话通知医院不能响应的原因，在获得医院同意后，才可推迟响应时间。
0. 保修期内每年肆次定期维护。
0. 无论在保修期内还是保修期外，设备供应商必须上门维修，设备供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与医院取得联系，并做相应登记；在维修过程中与医院工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由设备供应商负责。
0. 如设备软件升级，设备供应商负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。
0. 如有设备具有远程维修诊断功能，设备供应商负责免费为医院安装。
0. 设备供应商免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，医院有权不支付货款。
0. 技术培训：在安装过程中或安装结束后，设备供应商工程师或有关人员有义务对医院工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答医院人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见设备供应商公司承诺书。
0. 如设备供应商提供的设备设有维修软件密码，设备供应商保证无条件地为医院永久免费打开。

附件4：
论证比选、调研材料真实性及购销廉洁声明
承诺书
江宁区卫健委：
针对贵单位此次比选、调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医疗设备。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，采购人有权终止购销合同。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。



                                         公司（签章）
                                        年  月  日
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