关于南京市江宁妇幼保健院（鼓楼医院江宁院区）
医用电子生理参数检测仪器、病房护理等设备（第二次）的论证公告

一、采购人
南京市江宁妇幼保健院
二、地址
南京市江宁区疾病预防控制中心(江宁区天印大道671号)二楼小会议室
三、★要求
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加论证，同时提交产品资料。有意向参加者须提供符合要求的论证材料文件，类似于标书形式正本1本、副本3本，并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
1. 封面：包号、产品名称、品牌型号、注册证号、设备厂家设计使用期限、有无专机专用耗材/试剂，免费质保年限、产品公司名称等信息。
江宁妇幼保健院XX设备（包1）明细表（样表）
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	规格型号
	设备注册证号
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（注：明细表序号按照公告中论证项目的对应序号填写）
1. 信用承诺书（请填写附件1）
1. 产品资质（包括注册证（注册证如有变更文件附页请务必提供完整）、国际认证等）及简介，附一份查询注册证时的药监部门网站截图。
1. 提供设备生产厂家对所投产品的设计使用期限信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备超出使用期限后使用可能存在潜在临床风险及法规问题。如无明确要求则请出具原厂说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
1. 设备铭牌！（必须提供）
1. 配置清单（配置清单中不得有价格显示）。
1. 产品技术参数。
1. 产品安装场地等要求（参考附件2填写）
1. 市场同类同档次产品的性能对比表。
1. 生产厂家和代理公司资质及简介。
1. 生产厂家授权书（要求参与论证调研公司至少为南京市区域代理，不接受江宁妇幼保健院专项授权）、经销人员身份证复印件、经销人员在参与论证比选、调研公司所缴纳社保证明（半年以上）。
1. 售后服务条款（请填写附件3）。
1. 其他医院（以三甲医院为主）中标通知书或合同及相应配置。
1. 用户名单、采购时间及联系人。
1. 宣传彩页（纸质版需要提供印刷版，打印和复印版无效；电子版需扫描彩页）。
1. 论证比选、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件4）。
1. 上述材料正本必须加盖报名公司的公章，复印公章无效。
4、 报名
1.请报名参加供应商根据项目预算及采购需求概况（所述需求为最基本要求），鼓励推荐所投品牌最高最新版本产品。
2.所投供应商需在中国境内注册、具有独立法人资格，符合相关法律法规的经销商。所投供应商销售人员及联系人要有公司授权许可等证明资料（凭报名表、授权书、联系人身份证原件进行现场报名登记）。
报名表（报名时填全必交）
	公司名称
	所投产品
	分类包号
	公司资质、产品
注册证及附件
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：报名表论证开始前现场提交
3、 参与论证的供应商报名当天提交电子版设备论证清单，填写所投产品品牌及型号，表格样式见附后EXCEL表。

5、 时间
1、发布时间：2026年7月16日（星期四）
[bookmark: _GoBack]2、论证时间：2026年7月23日（星期四）上午09：30开始
六、论证项目
包1：医用电子生理参数检测仪器设备
	序号
	科室
	设备名称
	需求数量    （台、套）
	预算价格  （万元）

	1
	计生及妇科门诊手术室
	心电监护仪
（含二氧化碳模块，中央工作站）
	10
	90

	2
	产房2台、LDRP病区6 台、
产后病区4台、儿科10台
	新生儿监护仪
	22
	21.56

	3
	产科门诊1套、产房1套
	胎心监护专家分析系统
	2
	36

	4
	产科门诊
	胎心监护工作站（配套中央站）
	2
	70

	5
	产科门诊
	双胎监护仪
	2
	9

	6
	产科门诊
	胎心监护仪
	4
	16

	7
	产房2台、产前病区2台
	双胎监护仪
	4
	11.92

	8
	ICU 2台、产前病区6台
	胎心监护仪
	8
	32

	9
	手术室
	肌松监测仪
	1
	2

	10
	手术室1台、ICU 1台
	脑氧监测仪（配套耗材项目）
	2
	48

	11
	新生儿科
	氧气浓度监测仪
	2
	0.8

	12
	新生儿科
	超声无创血流动力学监测仪
	1
	15

	13
	LDRP病区2台、新生儿科2台、产后病区4台、妇保设备-听力2台
	耳声发射仪（听力筛查仪）
	10
	40.8

	14
	儿科PICU病区
	无创心功能监测（配套耗材）
	1
	1

	15
	儿科4台、妇保设备-儿童保健部1台、儿科PICU病区2台、成人综合门诊1台、一站式服务中心1台
	血氧饱和度检测仪（脉氧仪）
	9
	4.05

	16
	儿科
	肺功能仪（配套耗材）
	1
	25

	17
	全院
	血糖仪（配套耗材项目）
	50
	2.5

	18
	妇保设备-儿童保健部
	便携式骨龄仪
	1
	50

	19
	急诊
	洗胃机
	1
	0.95

	20
	血管通路门诊1台、妇科1台
	心电多普勒超声检测仪
	2
	29


序号1、计生及妇科门诊手术室-心电监护仪（含二氧化碳模块，中央工作站）功能用途：
实时、连续监测手术中患者的生命体征，如心电、血压、血氧、呼吸、体温等，保障患者安全。
参数要求：
监护仪≥17英寸触摸屏；可监测参数：ECG、NIBP、SpO₂、Resp、Temp等；支持有创血压监测；中央站可实现最多16-32台床旁机数据集中显示、报警和管理，中央站配1个中央大屏显示器，根据场地匹配屏幕尺寸。
设备配置需求：
需配套血氧探头、血压袖带、双有创监测模块，配体温探头，呼吸末二氧化碳监测模块、BIS监测模块、PPV、PI。
序号2、产房、LDRP病区、产后病区、儿科-新生儿监护仪功能用途：
用于NICU及产房新生儿生命体征监测，可实时显示心电、呼吸、血氧、无创血压、体温等参数，，具备新生儿专用模式及心律失常分析和呼吸暂停报警功能，保障危重新生儿安全。
参数要求：
1. 显示屏≥12英寸，支持新生儿专用监测模式；
2. 心电监测范围：15～350 bpm，血氧饱和度0-100%（误差±2%），呼吸率0-150rpm，3/5导可选，具备呼吸暂停报警功能（5-120秒可调），具备心律失常分析、ST段分析、起搏分析、抗干扰、防除颤功能，可选配EtCO₂监测；
3. 具备适用于新生儿的血氧探头，低灌注下也可精准稳定测量；
4. 具备适用于新生儿袖带，可识别不同袖带，具备过压保护；
5. ≥8英寸显示屏，支持趋势图、表格回顾、报警记录、心律失常分析、数据存储、打印、联网传输等；
6. 附件需配新生儿专用附件，需含体温探头，监护仪支架或推车可选。
序号3、产科门诊、产房-胎心监护专家分析系统功能用途：
用于胎儿监护数据的专业分析，基于ACOG标准自动分析胎心率基线、变异、胎动、宫缩及加减速情况，提供Fischer、Krebs等多种评分算法，辅助临床决策。以中央工作站为核心，联网床边监护仪，实现多床位集中监护、智能分析、预警与数据管理。
参数要求：
具备实时专家分析系统，自动计算胎心率基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等指标；支持NST、CST等分析算法；可存储≥500个档案，单档案存储≥24小时CTG图；可与中央站联网。 
序号4、产科门诊-胎心监护工作站（配套中央站）功能用途：
集中显示与存储多个床位的胎心监护数据，实现一体化监护与信息管理。
参数要求：
支持多床位（≥8）同时监护；无线探头，高分辨率显示屏；数据实时存储、回放；具备网络传输与打印功能。
序号5、产科门诊-双胎监护仪功能用途：
同时监测双胎胎儿的心率及宫缩情况，适用于多胎妊娠监护。
参数要求：
双通道独立显示与记录；具有抗干扰技术；支持远程数据传输；配备专用双胎探头；具备打印功能。  
序号6、产科门诊-胎心监护仪功能用途：
监测胎儿心率和宫缩压力，评估胎儿宫内状况。
参数要求：
具备连续打印输出；支持无线探头；具有报警功能；电池续航≥4小时。 
序号7、产房、产前病区-双胎监护仪功能用途：
同时监测双胎妊娠的胎心率及母体宫缩压力，可实现单机双床位无障碍监护，满足双胞胎及多胎妊娠的产前监护需求。
参数要求：
无线双胎监护功能，用于同步监测和描记胎心率、宫缩压力、胎动、母体心率等，支持双胎的胎心监护，配有探头架，双胎心探头，双胎心率重合报警功能，报警范围可调。超声发射频率≥2MHz，胎心率范围30-240BPM（精度±1BPM）；宫缩压力测量0-100单位，多档增益可调；具备双胎分屏显示功能。 监护界面可显示监护曲线和数字，支持数据存储、回放和打印功能需要。支持无线数据传输。  
设备配置需求：
支持与病区胎心监护工作站联网。
序号8、ICU、产前病区-胎心监护仪功能用途：
用于实时监护胎儿心率和宫缩，母亲的各项生理参数及变化情况，建立胎儿/母亲监护的中心化管理。
参数要求：
双通道，具备同步监测和描记胎心率、宫缩压力、母体心率等，支持单胎/双胎的胎心监护，配有探头架，胎心率超限报警，报警范围可调，具有双胎心率重合报警功能，具有超声信号指示。监护界面可显示监护曲线和数字，支持数据存储、回放和打印功能需要。支持无线数据传输至中央站。  
设备配置需求：
支持与病区胎心监护工作站联网。
序号9、手术室-肌松监测仪功能用途：
实时定量化监测神经肌肉阻滞深度及恢复状态。需具备神经肌肉阻滞程度量化检测功能、阻滞类型鉴别功能、动态监测恢复趋势功能、数据记录与可追溯、超阈值提醒功能。
参数要求：
1.肌松监护仪必须具备刺激模式：恒流输出（0-70mA）的四个成串刺激（TOF）、单次刺激（STS）及强直后计数（PTC）,可具备刺激模式：强直刺激，双强直刺激；
2.刺激电流输出范围：最大输出电流≥70mA，步进1mA，误差≤±10%；
3.刺激频率：TOF刺激频率为2Hz，误差≤±10%；STS刺激频率：1Hz或0.1Hz，误差≤±10%；强直刺激频率 / 时长：50 Hz/5s（常规）、100 Hz/1s（可选）；
4.刺激脉冲宽度至少具备3档可调：100μs、200μs、300μs；
5.支持加速度法（压电传感器绑拇指）或肌电法（表面电极）定量监测拇内收肌收缩反应；
6.实时数字化显示TOF比率（T4/T1比值，分辨率≤1%，误差±3%）及趋势曲线，具备皮肤阻抗和手部温度监测报警功能；
7.设备应为CF型防电击安全等级，具备电刀干扰自动屏蔽；
8.交流供电，支持内置电池续航≥4小时并支持麻醉机挂载；
9.具备数据存储功能，支持数量导出；
10.支持HL7/FHIR协议接入医院麻醉信息系统（AIMS）。 
序号10、手术室、ICU-脑氧监测仪（配套耗材项目）功能用途：
连续无创监测脑组织血氧饱和度情况。
参数要求：
1.通过贴放无创传感器可监测局部组织血氧饱和度、相对变化量；
2.探头传感器适用成人/儿童/新生儿，可监测脑部、肢体、腹部等部位；
3.通道数≥2通道，可升级至4通道；
4.近红外光，光源波段不低于3波段；
5.数据更新频率不低于3秒/次；
6.显示监测参数数值及趋势图，支持数据存储和导出；
6.具备超阈值报警、传感器脱落、设备故障、信号弱等提示；
7.优先选择能与科室现有中央监护系统、信息系统无缝对接的设备。  
序号11、新生儿科-氧气浓度监测仪功能用途：
用于NICU、暖箱内及用氧治疗时实时监测氧浓度，防止高氧或低氧对新生儿造成损伤。
参数要求：
氧浓度监测范围不低于：21%～100%，测量精度：±2%或±3%，大屏幕LED/LCD显示，具备高/低氧浓度声光报警功能，报警限可调。
序号12、新生儿科-超声无创血流动力学监测仪功能用途：
用于NICU危重新生儿的无创、连续血流动力学监测，通过超声技术实时评估心输出量、心指数、外周血管阻力、胸腔液体含量等参数。
参数要求：
1.采用多普勒超声技术或生物电阻抗法，实现完全无创的血流动力学监测，无需使用专用耗材；
2.监测参数至少包含：心功能参数：每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、心输出量（CO）、心指数（CI）、心率（HR）、血管阻力参数、容量参数、左室射血时间（LVET）、心收缩指数（CTI）、射血分数（EF）、左心做功指数（LCWi）等；
3.具备具备液体反应性评估功能、休克分型评估功能、动态测量胸腔液体变化趋势的功能等；
4.测量过程不受体位变化影响，无需在设备端进行“体位选择”操作；
5.心输出量测量结果与有创金标准对比误差≤±10%；
6. 具备与医院信息系统（HIS）或中央监护系统无缝对接能力；
7.需配有主机、专用台车、工作站、彩色打印机。
序号13、LDRP病区、新生儿科、产后病区、妇保设备-听力-耳声发射仪（听力筛查仪）功能用途：
用于新生儿听力筛查、听力损失定位诊断、早期监测与预警、辅助诊断多种耳科疾病等，能够客观评估耳蜗外毛细胞的功能状态。
参数要求：
1.手持式主机，测试方式包含：DPOAE 畸变产物耳声发射、TEOAE 瞬态诱发耳声发射，可单耳、双耳分别测试;
2.TEOAE：刺激声：短声 / 短纯音,分析频率：0.5~4kHz;DPOAE：频率范围：0.5～8 kHz 多频测试，1-4kHz，覆盖儿童言语频率;
3.实时显示波形、幅值、信噪比，自动分析、自动给结果；
4.内置噪声监测及屏蔽，无需隔音室即可检测；
5.探头：具备新生儿及儿童专用的软硅胶探头，密封好，不伤耳道，防污染，可更换耳塞；
6.功能：快速筛查/诊断模式，自动判断合格/不合格，支持新生儿听力筛查批量检测，具备数据存储功能，支持WiFi / 蓝牙 / USB数据传输，支持报告打印。  
设备配置需求：
需提供耳塞以满足科室的使用，需配有适配的打印机。
序号14、儿科PICU病区-无创心功能监测（配套耗材）功能用途：
用于评估新功能状态、早期识别休克风险、指导液体复苏和药物治疗及监测疾病进展及治疗效果。
参数要求：
具备心输出量、心脏指数、每搏输出量、系统血管阻力指数、平均动脉压、心肌收缩力指数等。
序号15、成人综合门诊、一站式服务中心、儿科PICU病区、儿科、妇保设备-儿童保健部-血氧饱和度检测仪（脉氧仪）功能用途：
手持式血氧监测仪，能够准确、快速地监测儿童的血氧饱和度、脉率、灌注指数，适用于儿童/新生儿低灌注监测。用于辅助筛查先天性心脏病等。
参数要求：
1. 血氧饱和度监测范围0~100%，测量精度：70%~100%，新生儿/儿童/低灌注状态：优于±2%；
2. 脉率测量范围不低于：30-240bpm，测量精度达±2%或±2bpm；
3. 血流灌注指数PI可监测最低≤0.05% ;
4. 功能：低血氧报警（可设置阈值），实时数据显示，支持短时连续监测；
5. 便携性：手持便携式/指夹式，重量≤50g，充电式，门诊快速检测，床边可用；
6. 附加：带背光显示屏，暗光环境可读取数据，适配儿童体检/疾病筛查。
设备配置需求：
要求配备不同年龄段的指脉氧探头,适配新生儿至青少年。
序号16、儿科-肺功能仪（配套耗材）功能用途：
无创的呼吸系统疾病常用检查，用于诊断和鉴别诊断儿童哮喘及哮喘发作的严重程度。
参数要求：
流量测量范围为0～±20L/s，分辨率≤10ml/s，流量测量精度±2%，容量0～±20L，标配主机、传感器、定标桶、面罩、台车、工作站及打印机等。
设备配置需求：
需配一次性口嘴。
序号17、全院-血糖仪（配套耗材项目）功能用途：
测量血液中的葡萄糖浓度，用于日常血糖监测。
参数要求：
精密度：血糖≥100mg/dL时，变异系数(CV)<5% ；测量范围：常见 1.1-33.3 mmol/L；采血量：0.5-1.5微升；测量时间：5-10秒；数据存储：可储存数百至上千条带时间的数据。
序号18、妇保设备-儿童保健部-便携式骨龄仪功能用途：
生长发育门诊和营养门诊和儿保门诊评估儿童骨龄用。
参数要求：
1. 检测原理：高频超声（≥10MHz）扫描腕部骨骺，结合儿童生长数据库评估骨龄，无电离辐射；
2. 检测部位：左手腕部，适配0-18岁儿童，一键扫描，检测时间≤60秒；
3. 评估方法：内置中国儿童数据库，支持与GP/TW3法对标，自动计算骨龄及骨龄差；
4. 数据输出：生成骨龄报告，含生长曲线对比、身高预测，支持数据导出与存档；
5. 安全便携：医用软质探头，儿童专用固定支架；台式/便携式可选，重量≤5kg，可充电续航。 
序号19、急诊-洗胃机功能用途：
为消化道途径中毒患者行紧急洗胃。
参数要求：
无油膜式泵，能够自动向胃内注入冲洗液，并自动吸出胃内容物。具备自动控压功能，洗胃压力至少在47kpa-55kpa可调，当进胃压力超过安全范围时，自动停止进液并报警，防止胃穿孔等并发症。配备自动和手动控制模式，在特殊急救情况下可由医护人员手动控制进液和出液。具备防回流装置，防止胃液倒灌造成二次污染。配有显示屏，可数字化显示洗胃数据。
序号20、血管通路门诊、妇科-心电多普勒超声检测仪功能用途：
产品适用于人体超声诊断检查及超声检查时的心电检测，同时具有超声诊断功能和心电检测功能。
参数要求：
1. 外观设计和操作：≥12.1 英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率 1024×768；屏幕采用全贴合设计，提高图像的清晰度；具备手写、拼音、五笔等多种输入方式；配备附件收纳箱，方便携带；具有USB接口，可外接鼠标、键盘、U盘；具有HDMI接口，可外接高清显示器，显示仪器当前界面信息；超声模式心电模式可一键切换。
2. 超声成像模式：B、B+C、B+D、B+C+D；支持手动/自动电影回放功能，支持储存1200帧图像；具有图像冻结功能；探头支持按钮快捷键功能（冻结，深度调节，心电模式切换）具有测量功能，可测量周长、面积、距离；具有置管导管示意图显示；超声探头IPX7级防水。
心电：可查看和导出病人数据，包括超声影像和ECG波形；心电导联模式：置管专用4 导联；ECG灵敏度： 10 mm/mV(×1)、20 mm/mV(×2)、40 mm/mV(×4)；扫描速度：25mm/s、50mm/s 两档可选；频率特性 手术模式：1 Hz～20 Hz (-3.0dB～+0.4dB)；耐极化电压：±750mV；心率测量范围：成人范围 15～300bpm，新生儿/小儿范围 15～350bpm。具有ECG波形冻结和记录功能。
包2：医用磁共振设备辅助装置及医用X线附属设备
	序号
	科室
	设备名称
	需求数量    （台、套）
	预算价格  （万元）

	1
	医学影像科
	磁共振金属探测门（含防磁监控）
	2
	40

	2
	医学影像科
	防磁监护仪
	1
	30

	3
	医学影像科
	专业屏
	9
	18

	4
	医学影像科
	移动式防磁消毒设备
	1
	2

	5
	医学影像科
	磁共振引导下超声聚焦刀
	1
	600

	6
	医学影像科
	自助胶片打印机
	4
	2


序号1、医学影像科-磁共振金属探测门（含防磁监控）功能用途：
放于磁共振检查室门口，用于探测进入磁体间病人是否携带有金属物品，如有铁磁性物品报警提示。由于磁共振机房屏蔽要求，常规监控无法安装，需要在磁体间内安装防磁监控方便观察患者情况。
参数要求：
金属探测门：
1. 门两侧双柱探测，实时、自助式扫描功能，可视化智能报警，具有双模探测功能，支持同时提供高精度探测和通道监测模式；
2. 全自动化运行，全年24小时开机;传感器灵敏度≥90%(Ⅱ类) ，数字化控制，连续无限级可调；
3. 报警范围≤2米、音频音量可调节，只对铁磁物进入磁共振室时进行报警;视频联动功能，铁磁探测系统报警，监控同步报警，画面抖动，声音报警;
4. 支持播放磁共振安全宣教视频功能，手机APP 设置，具有蓝牙双向传输功能，可用于联网探测；高精度磁通门传感器，可提供多段报警区段，支持语音交互功能，工作人员可实时和候诊患者进行语音沟通。
防磁监控：
1. 磁体间监控为防磁摄像头，不影响磁体屏蔽功能，支持≤3.0T核磁共振室使用；
2. 焦距可选，镜头焦距8-50MM和2.8-12MM可选 ；水平清晰度，1080P；信噪比：40db，支持3D降噪；
3. 录像方式：手动录像，定时录像，动测和报警录像等多种方式，可进行录像回放，即时和常规和事件等多种回放；
支持断网自动重连，业务功能，支持MJPEG抓图；日志记录；时钟同步，确记录和显示图像录制时间，自动白平衡调整，准确并重现出观察场景的实际色彩。联网功能 可接入铁磁探测系统，实现互联互通，报警提醒等，重要事件记录回放等功能。
序号2、医学影像科-防磁监护仪功能用途：
用于重症患者在磁共振检查时生命体征的监测。
参数要求：
3.0T专用磁兼容监护，适用于成人、小儿（含婴儿）进行磁共振检查期间同时监测心电、血氧饱和度、脉率、灌注指数和无创血压（NIBP）等指标；需配套病人监护仪推车。
序号3、医学影像科-专业屏功能用途：
专业显示屏在医生电子阅片时，可提供高分辨率图像，提高诊断准确性及效率。
参数要求：
6M显示屏，对角线尺寸≥27"；分辨率≥3280×2048 。
序号4、医学影像科-移动式防磁消毒设备功能用途：
用于磁共振机房的紫外线消毒使用。
参数要求：
防磁紫外线消毒灯，可在磁共振机房内使用，根据机房空间大小采购。
序号5、医学影像科-磁共振引导下超声聚焦刀设备功能用途：
非侵入性治疗，依托MRI精准定位病灶，聚焦超声产生高温消融病变组织；实时监测温度与组织反应，动态调整能量，保护正常组织，适用子宫肌瘤等病症治疗。
参数要求：
超声频率650kHz-4MHz，额定声功率≥300W，焦域最大声强≥10000W/cm²；靶点定位精度＜1mm，支持相控阵聚焦；焦点温度60-85℃，测温误差≤2℃；具备电磁兼容、能量校正及禁区检测等安全防护功能。
序号6、医学影像科-自助胶片打印机功能用途：
影像科检查打印患者胶片使用。
参数要求：
根据医院胶片供应商品牌决定，激光或者热敏打印机。

包3：病房护理及医院设备
	序号
	科室
	设备名称
	需求数量    （台、套）
	预算价格  （万元）

	1
	急诊
	压缩雾化吸入机
	3
	0.84

	2
	急诊1台、产房1台、新生儿科1台、LDRP病区1台、产前病区1台、产后病区2台、妇科2台、综合外科1台
	振荡器
	10
	0.5

	3
	产房1台、急诊1台、综合外科1台、新生儿科1台、LDRP病区1台、产后病区2台、产前病区1台、妇科2台
	甩表机
	10
	0.5

	4
	手术室
	医用保温柜
	2
	4

	5
	手术室
	血液回收机（配套耗材项目）
	2
	4

	6
	手术室
	插管用光棒
	5
	1.25

	7
	手术室
	喉镜
	2
	0.52

	8
	手术室
	特殊喉镜
	1
	1

	9
	手术室8套、ICU 1套、抢救室1套
	可视插管喉镜（配套耗材项目）
	10
	0.1

	10
	儿科PICU病区1套、儿科2套
	可视插管喉镜（配套耗材项目）
	3
	0.028

	11
	新生儿科5套、LDRP病区2套
	新生儿插管喉镜（配套耗材项目）
	7
	0.07

	12
	产房
	成人插管喉镜及复苏囊（一次性气管插管、面罩配套耗材）
	3
	3

	13
	产房
	新生儿插管喉镜及复苏囊（一次性气管插管、面罩）
	7
	7

	14
	抢救室
	恒温箱
	1
	1.78

	15
	全院
	治疗盘等器械治疗包
	100
	1

	16
	产房
	自体备血仪器
	1
	2

	17
	手术室2台、妇科门诊手术室1台
	膜式电动吸引器
	3
	1.8

	18
	儿科PICU病区1台、儿科2台、生殖中心1台、妇科2台、医学影像科1台
	电动吸引器（负压）
	7
	0.94

	19
	妇科门诊手术室3台、产房2台
	电动人流吸引器
	5
	0.65

	20
	新生儿科6台、产前病区1台、产后病区1台、LDRP病区1台
	电动吸引器（配套耗材项目）
	9
	1.17

	21
	新生儿科
	经皮氧二氧化碳仪
	2
	67

	22
	ICU
	移动吸痰器
	2
	0.2

	23
	新生儿科
	空氧混合仪
	15
	6.75

	24
	新生儿科
	超净台
	1
	0.55

	25
	LDRP病区
	输血加压器
	1
	0.02

	26
	新生儿科2台、LDRP病区2台
	电动吸乳器（配套耗材项目）
	4
	1.6

	27
	产后病区
	医用级吸奶器（配套耗材项目）
	4
	0.8

	28
	产后病区
	温奶器
	2
	0.04

	29
	产前病区
	卵圆钳（宫颈钳）
	4
	0.04

	30
	儿科
	悬浮翻身床垫
	1
	6

	31
	产房
	电动分娩床
	6
	60

	32
	生殖中心
	恒温试管架
	5
	2

	33
	LDRP病区1台、产后病区2台
	医用转移车
	3
	1.47

	34
	手术室10个、妇科门诊手术室4个、计生及妇科门诊手术室2个
	电动输液架
	16
	6.6

	35
	医学影像科1个、产房15个、新生儿科10个、LDRP病区5个、产前病区3个、产后病区6个、儿科PICU病区2个、儿科6个、妇科20个、综合外科15个、生殖中心2个
	移动输液架
	85
	3.704

	36
	产科门诊3个、妇科门诊18个、妇科2个、LDRP病区1个、产前病区1个、伤口室1个、综合外科1个、生殖中心3个
	站灯
	30
	4.88

	37
	儿科PICU病区
	推床
	1
	0.2

	38
	产后病区
	诊查床
	1
	1

	39
	儿科病区
	诊查床
	1
	0.2

	40
	生殖中心
	男科检查床
	1
	0.2

	41
	妇科门诊手术室
	妇科检查台
	5
	1.5

	42
	妇科病区2张、妇科门诊13张、产科门诊3张、产前病区1张
	妇科检查床
	19
	5.58

	43
	产科门诊
	产科检查床
	6
	1.2

	44
	妇保设备-共有设施设备
	医用诊疗床
	26
	5.2

	45
	医学影像科
	过床滑板
	2
	0.08

	46
	妇产科超声室
	超声检查床
	5
	2.5

	47
	生殖中心
	妇科手术床
	3
	33

	48
	超声医学科
	超声检查床
	3
	2.4

	49
	超声医学科
	医用诊疗椅
	3
	1.5

	50
	手术室
	变温毯（配套耗材）
	7
	25.9

	51
	手术室
	医用加压器及其配件（妇科水泵）
	1
	2.8


序号1、急诊-压缩雾化吸入机功能用途：
对肺炎、哮喘、化痰患者实施雾化吸入治疗。
参数要求：
配备新生儿、婴幼儿、学龄儿童及成人（孕产妇）专用面罩 / 咬嘴，面罩采用柔软医用硅胶材质，贴合面部且无压迫感。可调节雾化吸入速率。机身轻量化，噪音小。内置蓄电池：支持断电后持续工作（续航≥2 小时）。药杯、面罩、导管等配件可完全拆卸，耐受高温高压消毒或消毒液浸泡，避免交叉感染。
序号2、急诊、产房、新生儿科、LDRP病区、产前病区、产后病区、妇科、综合外科-振荡器功能用途：
1. 用于检验科或产房实验室中血液、尿液、试剂等样本的混匀操作，通过振荡使样本均匀分布，确保检测结果准确性；
2. 用于使药粉快速地溶解，使其与溶剂充分混匀，提高配药效率和溶解均匀度，常用于辅助药物配置，如紫杉醇药液的配置。
参数要求：
1. 通过夹具或托盘设计，可同时容纳多种规格的输液袋（软袋）、输液瓶（玻璃瓶 / 塑料瓶）及注射器，满足批量配置需求，振荡托盘采用防滑、耐腐蚀材质，与药品接触部件应符合无毒、耐腐蚀要求；
2. 具备点动 / 定时两种工作模式，操作面板直观，便于医护人员快速设置，噪音≤50dB；
3. 有多种振荡模式（如涡旋、水平），工作平台防滑，可适配套架固定不同规格容器，多种试管架、微孔板；
4. 可同时容纳≥12个不同规格（如5ml-20ml）的西林瓶进行同步振荡；
5. 其中，产房需求振荡方式：圆周或往复式，转速范围0-300rpm可调，振幅20-40mm，定时范围0-120分钟；综合外科需求振幅:≤8mm，振荡频率:≤1250次/分钟；新生儿科、LDRP病区、产前病区、产后病区需求支持单向振荡或双向振荡可选，可同时容纳≥12个不同规格（如5ml-20ml）的西林瓶进行同步振荡，，配备数字定时功能，0-99分钟可调，变频无级可调，振荡频率范围：300-3000次/分，振荡幅度≥6mm。
序号3、产房、急诊、综合外科、新生儿科、LDRP病区、产后病区、产前病区、妇科科-甩表机功能用途：
用于体温计使用后的快速甩落复位，替代人工，高效地将体温计的液柱甩降至35℃以下，以备下次使用，避免体温计破碎风险。
参数要求：
1.空载转速≥1250转/分钟，运行平稳；
2.可同时放置1-60支体温计进行工作；
3.整机运行噪音≤60dB(A)；
4.配备防护盖，运行时开启防护盖自动切断电源；机壳采用阻燃ABS工程塑料，便于清洁消毒。
5.具备机械定时或电子定时功能，0-60分钟可调。
6.与体温计接触的托盘或支架应柔软有弹性，防止体温计在振荡过程中损坏 。
序号4、手术室-医用保温柜功能用途：
医用保温柜。
参数要求：
采用304不锈钢内胆与外壳（圆角设计易清洁）及双层中空钢化玻璃门或发泡隔热实心门（带磁吸密封条），容积60-360L（单层或上下双门独立温控），配备微电脑PID温控系统与强制热风循环装置（或水浴加热），温度设定范围30-80℃（常用37℃、50℃、70℃三档或其他定制范围），控制精度≤±1℃（内部温差≤3℃），超温声光报警、门锁及断电记忆功能，配备3-6层高度可调不锈钢搁架（单层高承重≥15kg），功率200-800W，适用于手术室对输液液体、冲洗液、血液制品或保温毛毯的恒温预热与保存。  
序号5、手术室-血液回收机(配套耗材项目)功能用途：
术中收集患者失血并经抗凝、离心、洗涤处理后回输自体红细胞。
参数要求：
采用离心分离与生理盐水洗涤技术（离心转速通常2000-5600rpm可调），配备双泵管系统（吸引泵与回输泵联动，处理速度60-120mL/min），具备自动识别红细胞层并精准分离，集成气泡检测、压力监测及漏血报警安全模块；具备标准洗涤、紧急回输及高质量洗涤多程序模式，单次处理循环可实现红细胞回收率≥90%、洗涤后血细胞比容（Hct）50-70%、游离血红蛋白清除率≥95%及抗凝剂/细胞碎片高效去除；兼容一次性封闭双袋或三袋式耗材系统（血液回收罐容量225-375mL，耐受γ射线灭菌），支持肝素或CPD-A抗凝智能配比，配备彩色触摸屏中文界面、数据存储打印及与医院信息系统互联功能，适用于术中出血量≥400mL的外科手术自体血回收、洗涤与回输。
序号6、手术室-插管用光棒功能用途：
通过颈部透光引导实施经口、鼻盲探或半明视气管插管的专用辅助工具。
参数要求：
采用医用级聚氨酯或硅胶外包覆外套与可塑形金属内芯（铝或记忆合金），内置高亮度LED冷光源（色温5000-6000K，照度≥5000lux，穿透颈部软组织），配备可更换电池仓（AA碱性电池或专用锂电池，续航≥60分钟并带低电量提示）；总长度成人280-350mm，儿童180-220mm，新生儿120-150mm，外径适配标准气管导管，杆身前端可自由弯曲成40-90度钩形（Hockey-stick形）并维持塑形不反弹，末端球形导头直径≤气管导管内径（4-6mm）且360°透光均匀；具备防水绝缘设计（IPX7级）及低温运行保护（表面温度≤41℃防止黏膜热灼伤），支持独立无菌一次性包装或可重复使用高温高压蒸汽灭菌（134℃）。
序号7、手术室-喉镜功能用途：
用于直视或视频可视化引导下建立人工气道（气管插管）及处理困难气道的麻醉急救工具。
参数要求：
采用医用不锈钢或钛合金镜片（Macintosh弯型、Miller直型可选，视频喉镜配60-80度广角防雾镜片）与高亮度LED冷光源（色温5000-6500K，照度≥3000lux），配备高清CMOS、CD成像系统（分辨率≥720P/1080P，视场角60-90度）及可旋转2.4-3.5英寸防眩光液晶显示屏（可选外接显示器），支持可充电锂电池供电（续航≥90分钟，具备电量预警）；集成一键白平衡、图像抓拍、视频录制存储及防雾预热（37℃恒温）功能，手柄符合人体工学设计（左右手通用，可高温高压灭菌），镜片可快速拆卸更换（金属镜片耐受134℃蒸汽灭菌/低温等离子，一次性镜片无菌独立包装），兼容困难气道管理工具（如导引槽、弹性探条），适用于手术室气管插管可视化操作与困难气道建立。
序号8、手术室-特殊喉镜功能用途：
解决张口受限、颈部活动受限等困难气道情况，实现可视引导下气管插管。
参数要求：
采用可弯曲塑形不锈钢或铝制镜杆（工作长度250-400mm，预成型锐角钝角可选或360°可调式），配备超细光纤束传导或微型CMOS摄像头（分辨率≥720P，视场角≥60°）及高亮度LED冷光源（照度≥10000lux，色温5500-6500K），通过目镜直接观察或外接2-4英寸液晶显示屏显示声门结构；镜杆末端内置抗 fog 蓝宝石镜片并预留吸引/引导通道（直径≥1.5mm，兼容导引钢丝与弹性探条），支持一次性无菌护套隔离或整体低温等离子/环氧乙烷灭菌；具备左侧磨牙入路设计（适用张口受限患者）及与标准气管导管（ID 6.0-8.5mm）同轴引导插管功能，镜体重量≤200g，电池续航≥90分钟，适用于张口受限、颈部活动受限或常规喉镜暴露困难的特殊气道建立。
序号9、手术室、ICU、抢救室-可视插管喉镜（配套耗材项目）功能用途：
辅助气管插管，提高声门暴露清晰度和插管成功率。
参数要求：
高清防雾显示屏（≥4英寸），分辨率高；镜片超薄设计（≤5mm），可拆卸并耐受高水平消毒（如过氧乙酸浸泡）或配套使用一次性镜片；电池续航≥2小时，且支持快充；具备图像录制和数据导出功能，用于教学与复盘；配套的一次性喉镜片及无菌保护套供货稳定，性价比高。
序号10、儿科PICU、儿科-可视插管喉镜（配套耗材）功能用途：
用于诊断及治疗喉部疾病、紧急气管插管等用途。
参数要求：
通常为2.5英寸至3.5英寸的高清显示屏，显示屏可多角度旋转，如左右旋转≥160°，上下旋转≥135°。摄像头高分辨率（如500万像素及以上），需要防水防雾设计，广角摄像头，可覆盖更广阔的气道视野，减少观察盲区。
配置需求：
需配有新生儿，各年龄段儿童用的一次性使用喉镜片。
序号11、新生儿科、LDRP病区-新生儿插管喉镜（配套耗材项目）功能用途：
适用于早产儿、低体重儿及危重新生儿的气管插管操作。
参数要求：
1.设备前端集成微型高清摄像头与光源，可在插管过程中实时显示咽喉部影像；
2.摄像头像素≥30万，显示屏尺寸≥2.4英寸，分辨率≥640×480，视场角不小于45°–75°，景深范围5mm–100mm；
3.镜片材质为医用级高分子材料，一次性使用，镜片型号涵盖早产儿、新生儿、婴幼儿等规格，长度、厚度符合解剖适配要求；
4.显示器角度可调节，支持一键拍照、录像、图像冻结、病例回顾功能。
序号12、产房-成人插管喉镜及复苏囊（一次性气管插管、面罩配套耗材）功能用途：
用于产妇急救时气道建立和正压通气，喉镜暴露声门引导气管插管，复苏囊提供紧急呼吸支持，保障呼吸道通畅，适用于麻醉及心肺复苏。
参数要求：
喉镜含成人专用镜片（Macintosh 3号、4号），LED冷光源照明；手柄可重复使用，镜片可选一次性；复苏囊容量≥1500ml，具备安全压力释放阀；配有储氧袋和多规格面罩；一次性气管插管规格6.0-8.0mm。
序号13、产房-新生儿插管喉镜及复苏囊（一次性气管插管、面罩）功能用途：
用于新生儿窒息抢救时的气道建立和通气支持，包括喉镜引导气管插管和复苏囊正压通气，保障新生儿呼吸通畅。
参数要求：
喉镜包含新生儿专用镜片（Miller0号、1号），LED冷光源照明；手柄可重复使用，镜片可选一次性或可灭菌；复苏囊容量250ml，具备安全压力释放阀（35-45cmH₂O）；配有储氧袋和多种规格面罩（新生儿、早产儿）；一次性气管插管规格2.5-4.0mm。
序号14、抢救室-恒温箱功能用途：
存放洗胃液。
参数要求：
37.0℃恒温，体积小，约40*40*50cm左右。
序号15、全院-治疗盘等器械治疗包功能用途：
治疗盘用于盛放、传递无菌物品和清洁物品的基础承载工具。无菌换药包：用于伤口换药等
静切包：用于紧急建立静脉通道的外科手术器械包。
参数要求：
1.不锈钢分隔治疗盘：内置分格，便于分类摆放酒精，碘伏，棉签等；
2.无菌换药包: 镊子1把，血管钳1把，弯盘1个，治疗碗1个；
3.静脉切开包：手术刀片及刀柄、手术剪、血管钳（蚊式直钳、弯钳）、持针器、有齿镊（组织镊）、无齿镊（敷料镊）、消毒钳/敷料钳。
序号16、产房-自体备血仪器功能用途：
用于产妇自体血回收和回输，在剖腹产大出血时将术野出血回收、洗涤、浓缩后回输给患者，减少异体血输注风险。
参数要求：
包括采液控制器和高频热合机，处理速度：清洗模式下≤300ml/10分钟；离心转速范围2000-8000rpm；废液袋容量≥2000ml；具备红细胞回收率≥90%；触摸屏操作，全自动流程；内置备用电池，断电后可完成当前循环；符合国家三类医疗器械注册要求。 
序号17、手术室、妇科门诊手术室-膜式电动吸引器功能用途：
用于手术室负压吸引、引流、吸痰等，通过负压持续吸引清除术野血液、体液及冲洗液。
参数要求：
采用无油隔膜负压泵，免维护且无油雾污染，配备精密真空压力调节系统（负压范围0-0.09MPa或0-760mmHg连续可调，稳定精度±0.5kPa），抽气速率≥20-40L/min；集成大容量收集瓶（带刻度及防溢流浮子阀，耐受134℃高温高压灭菌）与细菌过滤器（0.3μm及以上微粒过滤效率≥99.9%，可更换），具备手控/脚踏双模式开关、真空表实时显示及超压自动保护释放阀；整机噪音≤55dB，功率≤180W，配备医用静音脚轮推车或墙面挂架，医用吸引设备安全标准及手术室感控要求，适用于术中血液、体液及冲洗液的持续负压吸引清除。配有收集罐，收集罐容量≥800ml。 
序号18、儿科PICU病区、儿科、生殖中心、妇科、医学影像科-电动吸引器（负压）功能用途：
一种高负压、大流量的医用吸引装置。 适用于医疗机构作吸除患者气道内的分泌物和手术时患者体内 渗出物、冲洗液之用。
参数要求：
1. 采用无油润滑负压泵，负压上升快，无油雾污染，泵体无需 日常维护和保养;
2. 设备后部的槽型翻板内可放置脚踏开关及电源线等； 
3. 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道及负压泵内；
4. 可根据临床需要无级调节负压值；
5. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用；
6. 贮液瓶容量 (mL) 2500*2（硬质玻璃），防溢漏设计，内置污物满液报警；
7. 极限负压值 (MPa)/ 0.09（约 1 标准大气压下测定值），负压调节范围 -0.02 MPa～ 极限负压值，抽气速率 (L/min)/32，真空表 -0.1～0 MPa，精度 2.5 级。 
序号19、妇科门诊手术室、产房-电动人流吸引器功能用途：
用于术中负压吸引，适用早期妊娠10周内人工流产负压吸引术、产后宫腔积血、残留清除、子宫内膜取样、宫腔积液吸引。
参数要求：
电动负压吸引器，极限负压值≥0.09MPa，负压值连续可调，抽气速率≥20L/min；储液瓶容量≥2000ml，透明材质便于观察，噪音≤60dB，具备脚踏开关和手动开关双重控制，具备防倒流、防溢双重保护；主机顶部配备器械盘。主要配置包含：主机、储液瓶×2、吸引管路、宫腔吸引管（#6、#7、#8各一）、脚踏开关及相关附件等。
序号20、新生儿科、产前病区、产后病区、LDRP病区-电动吸引器（配套耗材项目）功能用途：
用于新生儿呼吸道分泌物、羊水、胎粪、胃内容物及产妇呼吸道分泌物、术中渗出液及孕妇呕吐物等的吸引，保持气道通畅，适用于产房、NICU及转运过程。
参数要求：
1.负压调节范围：-0.02MPa～-0.08MPa（-20kPa～-80kPa）连续可调，调节精度≤±0.01MPa，调节精度应能满足产科轻柔吸引的需求；
2.抽气速率：终端自由气流平均流量≥15L/min（或≥20L/min）；
3.储液瓶：2000mL及以上透明聚碳酸酯或玻璃储液瓶，带刻度标识（分度值≤50mL）；
4.防溢流保护：储液瓶配有防溢流装置（止溢阀或高效滤芯），液量达到标称容量90%时自动切断吸引；
5.过滤装置：吸引管路中配备高效空气过滤器，防止交叉感染；
6.整机运行噪音≤60dB；
7.可配备脚踏开关。
序号21、新生儿科-经皮氧二氧化碳仪功能用途：
用于无创、连续监测新生儿经皮氧分压和二氧化碳分压，评估通气及氧合状态，减少动脉采血次数。
参数要求：
1.同时监测经皮氧分压、经皮二氧化碳分压及体温；
2.传感器：一体式Clarke电极（测氧）+Severinghaus电极（测碳），带自加热功能（42℃～45℃）；
3.测量范围：tcPO2：0～200mmHg；tcPCO2：0～200mmHg；体温：20℃～45℃；
4.测量精度：tcPO2：±2mmHg（0～40mmHg）或±5%（40～200mmHg）；tcPCO2：±2mmHg（0～40mmHg）或±5%（40～200mmHg）；
5.校准方式：自动气体校准（单点/两点校准），无需手动计算；
6.趋势存储：可存储≥24小时趋势数据，支持USB导出或软件分析；
7.显示界面：≥5英寸彩色触摸屏，实时显示数值及趋势图；
8.tcPO2/tcPCO2高/低报警、温度报警、传感器脱落报警。
序号22、ICU-移动吸痰器功能用途：
用于患者气道分泌物吸引。
参数要求：
负压可调范围广（0-500mmHg），且最低档位精细（如30-50mmHg），适用于儿童或脆弱气道；内置高容量蓄电池，续航≥60分钟；最大噪音≤60分贝；储痰瓶防逆流设计，且便于拆卸、可高温高压消毒（≥121℃）；整机轻便（≤5kg），带挂钩可悬挂于床栏。  
序号23、新生儿科-空氧混合仪功能用途：
用于精确调节新生儿吸氧浓度，防止高氧/低氧损伤，常与CPAP、呼吸机、暖箱或复苏器联用，提供精准的氧疗支持。
参数要求：
1.氧浓度调节：21%～100%连续可调，调节步进≤1%，精度≤±3%或±2%（取较大值）；
2.流量调节：0～15L/min或0～25L/min连续可调，调节步进≤0.1L/min，流量精度≤±10%；
3.可壁挂、可放置台面或可选配落地支架。
序号24、新生儿科-超净台功能用途：
用于NICU的无菌操作，如静脉药物配制、肠外营养液配制等。
参数要求：
1.洁净等级：ISO 5级（100级），对直径≥0.3μm颗粒的过滤效率≥99.99%（或对直径≥0.5μm颗粒的洁净度达到100级）；
2.菌落数：≤0.5个/皿·时（90mm培养皿静置30分钟培养）；
3.垂直层流或水平层流可选，单人/单面（根据科室场地选择）；
4.平均风速：0.3～0.6 m/s连续可调或多档可调；
5.配备HEPA高效过滤器，过滤效率≥99.99%（对0.3μm颗粒），设有预过滤器（中效过滤系统），延长高效过滤器寿命；
6.具备风速调节、照明灯/紫外灯独立控制；
7.离心式风机，转速稳定、噪音小。 
序号25、LDRP病区-输血加压器功能用途：
用于危重产妇及新生儿急救时，对输血、输液进行快速加压输注，以在短时间内恢复有效循环血量。
参数要求：
1.设备应为气动自动加压或机械弹簧加压，无需手动持续按压气囊；
2.压力设定范围应涵盖5kPa~30kPa（或相应mmHg单位），能够满足不同输注场景需求；
3.具备自动恒压输出功能，在输液/输血过程中，即使液体量减少，设备应能自动补充压力，保持预设压力值稳定，确保流速平稳；
4.适用于临床标准规格的血袋和输液袋；
5.具备超压保护及声光报警功能。当压力超过设定上限或输注完毕时应能自动停止加压或发出提示；
6.设有手动紧急泄压阀，可在任何状态下快速释放压力，防止空气栓塞等风险。
序号26、新生儿科、LDRP病区-电动吸乳器（配套耗材项目）功能用途：
帮助产妇在产后乳汁分泌初期建立泌乳反射，缓解乳房胀痛；满足母婴分离时的乳汁收集需求，维持乳汁分泌量；同时可用于乳汁的储存与喂养准备，支持母乳喂养的顺利开展。
参数要求：
1.模式与调节：具备刺激泌乳模式与吸乳模式，吸力强度分档可调，调节档位≥9档，吸力范围覆盖50mmHg - 300mmHg，频率调节范围支持10次/分钟 - 50次/分钟；
2.舒适性设计：配备柔软贴合的硅胶吸乳罩，支持多尺寸可选；具备泌乳按摩功能，模拟婴儿吸吮节奏；
3.食品接触部件符合医用级安全标准，可高温消毒；具备防逆流设计，避免乳汁污染主机；支持充电与插电双模式供电，续航时间≥2小时；
4.配套奶瓶多种容量可选。 
序号27、产后病区-医用级吸奶器（配套耗材项目）功能用途：
帮助产妇在产后乳汁分泌初期建立泌乳反射，缓解乳房胀痛；满足母婴分离时的乳汁收集需求，维持乳汁分泌量；同时可用于乳汁的储存与喂养准备，支持母乳喂养的顺利开展。
参数要求：
1.可多人使用；
2.可单或双侧使用；
3.智能芯升级程序卡包含两个程序：泌乳启动程序、泌乳维持程序；
4.泌乳启动程序:15分钟的固定吸乳过程，包含四个阶段：①刺激阶段1:  - 70  至 - 200 mmHg / 120 cpm ②刺激阶段2:  - 70  至 - 200 mmHg / 90 cpm ③吸乳阶段 :  - 100  至 - 250 mmHg / 34-54 cpm ④暂停阶段；
5.泌乳维持程序包含两个阶段：①刺激阶段: -50 至 - 200 mmHg/ 120 cpm②吸乳阶段：-50 至 -250 mmHg/54-78 cpm；
6.舒适流速调节：负压调节挡位不低于12档，以便产妇调节吸力更精准舒适。
序号28、产后病区-温奶器功能用途：
用于加热母乳、配方奶至适宜喂养温度，恒温保温，避免营养破坏。
参数要求：
1.控温精度：设定值与实测值偏差≤2℃；
2.加热方式：水浴加热或PTC陶瓷加热；
3.容量：≥500mL，具备防干烧、过热自动断电保护；
4.与奶瓶/储奶袋接触部件不含双酚A。 
序号29、产前病区-卵圆钳（宫颈钳）功能用途：
用于产前检查、宫颈手术时夹持宫颈组织，辅助暴露手术视野。
参数要求：
1.250mm±10mm，弯型/直型可选，医用不锈钢，耐腐蚀，可高温高压灭菌；
2.钳头齿纹清晰，夹持牢固，对组织损伤小，叠鳃式或推拉式结构，整体抛光处理，无锐角毛刺。
序号30、儿科-悬浮翻身床垫功能用途：
病房通用护理设备。
参数要求：
1.具备压力交替或静态悬浮工作模式，具备定时自动循环侧翻功能，以辅助体位变换；
2.具备透气或温湿度调节功能，支持物理降温或微气流散热，避免局部积热；
3.必须具有快速放气功能，放气至硬质状态时间≤30秒；
4.床垫需防滑，尺寸需适合儿科病床，对儿童压疮高发部位有效减压；
5.无毒、环保、生物相容性高的材质，防水、透气、阻燃，且具备防霉抗菌特性，易于清洁消毒。 
序号31、产房-电动分娩床功能用途：
电动产床，可满足分娩、检查、产后观察等需求。
参数要求：
1.采用电动油压控制完成床面升降、头脚倾斜、背板升降、刹车及释放，电并可自动调节高度，以消除地板不平所造成之晃动，床刹牢固；
2.腿架可独立外展、抬高、降低、支持截石位的快速转换；床尾部可自动伸缩，满足平台和断台接产的快速转变；
3.产床具有内藏式辅助板隐藏于座板下方，要用时抽出不用时可以收藏于机台下方，且具升降功能，可放置器械或用于支撑医师手部；
4.产床腿架固定器具有环抱型设计，锁住腿架支柱后可以承受60KgM以上之扭力，可有效避免腿架受力后产生旋转；
5.产床具有电动刹车及释放装置，且配备紧急及停电刹车手动释放功能；
6.产床具有坚固稳定的升降柱功能，上升下降≥30cm的行程；
7.产床腿架固定器锁住腿架支柱后能承受10KgM以上之扭力，可有效避免腿架受力后旋转。 
设备需求：
1.腿架：可调节角度，软垫包裹；
2.床垫：抗菌防水，防腐蚀，易清洁；
3.床边护栏需固定在产床，三段式上下翻转：分别为0°-90°-180°；
4.提供产妇握持支撑。
序号32、生殖中心-恒温试管架功能用途：
专供IVF操作中的试管加热。
参数要求：
专为IVF胚胎实验室设计制作尺  寸：L85×W 210×H 170(mm)电 压：220V/50Hz功  率：100W加热时间：约20分钟(室温至37℃)温度范围：22℃-45℃精确度：<±0.2℃数码显示：更加方便控制和观察试管槽：可以放置2x6支试管，也可以根据客户需要定制孔洞数目和大小(15ml试管和5ml试管)。 
序号33、LDRP病区、产后病区-医用转移车功能用途：
用于辅助产后虚弱、剖宫产术后需早期下床活动的产妇进行站立训练及床旁短距离移乘。
参数要求：
1.采用优质不锈钢或铝合金材质车架，表面防腐处理，坚固耐用。车体为推车式设计，高度可调，适应不同身高的产妇推行；
2.扶手高度调节范围≥150mm，胸部支撑垫高度及前后可调，角度可倾斜；
3.配备可锁定式脚轮，推行时定向，停靠时锁定；
4.车体承重≥150kg，具有防反倾覆设计。 
序号34、手术室、计生及妇科门诊手术室、妇科门诊手术室-电动输液架功能用途：
临床输液、输血及输注泵悬挂固定。
参数要求：
采用304不锈钢或高强度铝合金立柱（直径≥25mm，壁厚≥1.2mm），配备4-6个可旋转不锈钢挂钩（单钩承重≥5kg，总承重≥20kg）及手动旋钮或电动升降机构（高度调节范围1500-2400mm），集成医用级防水插座模块（2-4位国标10A插座，带独立开关、漏电保护及过载保护），底座配置医用静音万向脚轮（带中央锁定刹车，承重≥100kg），配备输液泵托盘、注射泵支架及万向臂夹持装置，整体表面经喷砂拉丝或环氧喷塑处理，耐受手术室消毒剂腐蚀，适用于手术室输液、输血及泵类设备的悬挂与供电一体化支持。  
序号35、医学影像科、产房、新生儿科、LDRP病区、产前病区、产后病区、儿科PICU病区、儿科、妇科、综合外科、生殖中心-移动输液架功能用途：
病房通用护理设备，用于静脉输液时悬挂输液瓶/袋，便于患者移动。
参数要求：
1.采用优质不锈钢或铝合金材质，表面防腐处理，坚固轻便，易清洁消毒；
2.升降范围1500-2300mm可调，采用机械旋钮或弹簧卡扣锁定，升降顺畅，锁止可靠；
3.五爪式或四爪式铸铁或铸塑底座，直径≥450mm，重心稳固，防倾倒。底座表面光洁，无锐角；
4.配备4只或5只医用静音万向脚轮，直径≥50mm，带刹车装置，推行灵活，转向自如，不损伤地面，底座直径≥50CM，托盘≥20CM*17CM；
5.顶部配备≥4个挂钩，承重≥5kg/钩，可选配微量注射泵固定架。
序号36、LDRP病区、产前病区、产科门诊、妇科门诊、妇科、伤口室、综合外科、生殖中心-手术站灯功能用途：
为床旁检查、治疗和操作提供精准、清晰的辅助照明。
参数要求：
1.可移动式高亮度LED无影灯或可调节角度的手术灯，照明光线均匀柔和，无眩光、无重影、无频闪，显色指数≥90；
2.中心照度≥30000lux，亮度可多级调节，可根据不同检查部位、检查需求灵活调整光照强度，聚焦精准；
3.灯头高度、照明角度可调节，底座稳固；
4.移动式设计，五个万向脚轮支撑稳定、移动灵活；
5.底座尺寸：≥直径500mm。   
序号37、儿科PICU病区-推床功能用途：
病房通用护理设备。
参数要求：
1. 床面尺寸：长度≥1900mm，宽度≥600mm，采用优质钢材或铝合金框架，表面喷涂处理，坚固防锈，承重高；
2.摇杆或液压升降系统，可实现床面整体升降，升降范围建议≥300mm，方便与病床或手术台对接。
3.背部升降：背部床板可通过气弹簧或摇杆抬起，调节角度≥70°，以适应不同体位需求；
4.配备四片式或两片式可升降PP树脂或铝合金护栏，锁止可靠，防止患者跌落；
5.采用中控刹车系统，一脚制动，同时锁定四个轮子，脚轮直径≥150mm，静音耐磨。
6.配备可升降、可拆卸的输液杆插座，并配有1-2根伸缩式不锈钢输液杆。
7.床体头部或底部配备氧气瓶托架。
8.配有转运床垫，厚度≥60mm，面料防水透气，易清洁，内胆高弹性，防压疮；
9.床体四角配有防撞轮及牵引钩，方便连动转运。 
序号38、产后病区-诊查床功能用途：
用于妇科检查或治疗。
参数要求：
1.电动妇科诊察床，床体由手控器控制升降，通过操作开关可使背板上下折转，床面前后倾斜，具体调节位置操纵方便迅速，安全可靠；
2.底座采用优质不锈钢，耐消毒、易清洁,充分满足手术后床台消毒；
3.床垫有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合院感消毒要求；
4.标配蓄电池，可满足医院在断电情况下正常工作；
5.床面长度：≥1220mm（±20mm），床面宽度：≥595（±20）mm，床面高度（含床垫）：最低710(±20)--930(±20)mm ，床面升距：220±20mm，背板上折角度：≥75°，背板下折角度：≥10°，前倾角度：≥20°，后倾角度：≥20°。 
序号39、儿科病区-诊查床功能用途：
病房通用护理设备。
参数要求：
儿科病房用检查床，长度 1900-2000mm，宽度 800-900mm，床面高度 500-650mm，防水透气床垫，厚度≥60mm，床腿带加强横杆及防滑脚套。 
序号40、生殖中心-男科检查床功能用途：
男科检查用。
参数要求：
无特殊要求，可以参考鼓楼医院本部现用样式。 
序号41、妇科门诊手术室-妇科检查台功能用途：
用于妇科手术器械、布类包的支撑台面。
参数要求：
检查台带轮子，可固定、可移动。配置包含上下台面、万向轮等。 
序号42、妇科病区、妇科门诊、产科门诊、产前病区-妇科检查床功能用途：
用于孕妇妇科检查、治疗及产前常规检查，可调节体位。
参数要求：
1.床体额定载荷≥135Kg，支持调节范围：背板以水平为基准可在-15°~60°范围内任意调节；
2.主框架采用碳钢焊管，床面板采用冷轧板，背板升降机构采用蜗轮机构；
3.附件：配备靠肩架、托腿架、手柄，污物盒、护手板；
4.床垫：外表面人造革，内衬泡沫海绵。   
序号43、产科门诊-产科检查床功能用途：
用于孕妇产前检查及产后处理，提供舒适、安全的检查环境。
参数要求：
平床，高度75-80cm，配有10cm厚高弹性海绵皮革软面床垫。 
序号44、妇保设备-共有设施设备-医用诊疗床功能用途：
用于门诊诊疗。
参数要求：
尺寸长185宽70高65，床头平无孔，佩枕头.不锈钢，采用201不锈钢厚度0.8。床腿60圆管，横梁4x4方管，框架33x21的方管.床面，采用阻燃耐刮防水环保皮无异味.海绵，厚度3公分，48D高密度全新海绵.床板，厚度1.5公分建筑覆膜板，床板底部实木条加固。  
序号45、医学影像科-过床滑板功能用途：
帮助医护人员实现病人床与床之间的转移。
参数要求：
厚度≥6mm，高韧性，绝缘，可透X射线，板身轻巧、富弹力，防撞击能力极高，易于清洗，用法简单安全，板身无任何死角，确保卫生。 
序号46、妇产科超声室-超声检查床功能用途：
患者超声检查用检查床，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。
参数要求：
1.规格要求：长度≥200cm，宽度≥65cm，电动升降高度包含60cm-85cm，臀部电动升降范围包含0-10cm，整体升降最大承重≥170Kg；
2.具备功能：自带换纸功能，电子自动纠偏系统；自动更换床单功能；臀部自动抬升功能；全功能一键复位功能；
3.配备：静音万向轮带锁，抗菌耐磨防水防腐床面，遥控面板等。 
设备需求： 
每台各配置1把超声检查椅，检查椅高度、座垫、背靠可调节，脚轮静音耐磨耐用。
序号47、生殖中心-妇科手术床功能用途：
主要用于妇科检查、妇科手术、辅助生殖技术操作（如取卵、胚胎移植）。
参数要求： 
手术床需满足经阴道取卵手术、胚胎移植术、经阴道穿刺放腹水、减胎术等手术要求，可实现椅体升降、背板、坐板的各种高精度体位的实时调节；550-1150mm 的宽幅升降范围，可通过可视性手持控制器及脚踏控制器同时实现。正常工作负载承重为 200kg，并配有椅体倾斜保护功能。可加装LED照明灯、各种腿部支撑及手脚托、各种延长板及支撑板、污物盆等。多种专业体位，除膀胱截石体位外，亦可实现完全平卧体位，甚至头低脚高位，坐板亦可提供下倾-5度的前倾，以满足妇科诊疗特殊体位的要求。
序号48、超声医学科-超声检查床（配套耗材）功能用途：
用于超声检查时病人躺卧、摆放体位，自动更换一次性床单。
参数要求： 
全自动智能纠偏更换检查垫，床高度可调节，枕头可移动。①床面尺寸：2000mm*650mm，高度可调节；
②床架主体为优质高强度冷轧钢，静态载荷≥175KG；
③床面及垫枕材质耐磨、防水、抗菌、防火、防腐、防紫外线，内部采用高密度海绵，垫枕可移动；
④具有万向静音脚轮。
序号49、超声医学科-医用诊疗椅功能用途：
用于医务人员实施检查，符合人体工程学设计，减少因久坐对医师身体的职业伤害；用于胸腔穿刺引流等治疗过程中患者体位支撑。
参数要求：
诊疗椅由基座、背板、坐垫和搁脚架组成，基座升降气杆大于10万次使用寿命，气缸承重≥100KG；背板带侧翼支撑扶手，后倾角度≥10°；椅面高度调节范围：540-680mm，前后移动范围：50±20mm；脚轮具有重力自动锁功能，整体承重≥175KG，整体安全承重和抗冲击重量≥100KG。  
序号50、手术室-变温毯（配套耗材）功能用途：
医用加热垫/毯，用于术中患者的体温维持及术后的复温，双通道加温主机，双通道体温监测。
参数要求：
1. 主机双通道加热，双通道体温监测，整体机型小巧可悬挂或固定在床边；
2. 具有自动加温、手动加温模式，加热垫采用直流安全低电压加热，加热电压≤24V；
3. 输出温度设定最高≤40℃，步进≤0.1℃；
4. 具备多重安全保护装置，设有独立的过温保护装置，确保设备异常时不会对病人造成伤害；
5. 加热垫/毯多层设计，至少具有发热层、保护层、阻燃层、压力缓冲层、接触层；
6. 碳纤维发热材料，发热均匀，内置的压力缓冲层可有效预防褥疮，接触表层柔软、防水、耐磨、易清洁；
7. 加热垫可重复使用，可透X光，可卷曲存放，整体具有防水排气功能，防水等级≥IPX7；
8. 加热垫/毯内置温度监测传感器≥6个，垫子尺寸适合手术床的大小，长度1900±20mm，宽度520±10mm，高/厚度≥30mm；毯子尺寸长度1000±20mm，宽度700±10mm，高/厚度≥15mm  。  
序号51、手术室-医用加压器及其配件（妇科水泵）功能用途：
适用于妇科宫腔镜检查和手术过程中，对子宫进行液体加压膨胀，以形成良好的可视操作空间。
参数要求：
采用滚动挤压泵或类似原理产生稳定的脉冲水流，通过持续灌注液体并控制腔内压力，维持宫腔的膨胀状态；设备应具备预设工作压力功能，实际压力高于预设值时自动停止灌注，低于预设值时自动启动，实现自动稳压；压力设定范围不低于0~250mmHg；流量设定范围不低于0~1.0L/min，流量应支持连续可调，适应不同手术阶段需求；配备数码或液晶显示屏，能够实时显示预设压力和实际压力、预设流量和实际流量，全程监控工作状态；应具备超压报警并自动泄压/停机功能；泵管及压力传感器管路应可耐受高温高压灭菌（134℃），或支持浸泡、熏蒸消毒。  
包4：手术器械
	序号
	科室
	设备名称
	需求数量    （台、套）
	预算价格  （万元）

	1
	手术室
	国产超声刀（配套耗材/试剂项目）
	6
	0.9

	2
	手术室
	电动子宫切除器
	3
	5.1

	3
	手术室
	高频手术系统（妇科等离子电切系统）（配套耗材）
	1
	3.5


序号1、手术室-国产超声刀（配套耗材/试剂项目）功能用途：
适用于普外科、妇产科、泌尿外科、甲乳等开放 / 腔镜手术，实现组织切割、凝闭、止血，可安全处理5mm 及以上血管。
参数要求：
55.5kHz±1kHz高频机械振动频率，刀头振幅：50–100μm，横向振幅≤10μm，保证切割效率与止血效果；刀头末端纵向振幅55-100μm，工作温度控制在60-100℃，具备凝闭3-5mm血管能力（视刀头型号而定）；配套5mm、10mm一次性剪切式刀头、枪式刀头（长度14cm、23cm、36cm、45cm多规格可选），集成组织阻抗实时反馈或双路功率自动跟踪功能（识别组织凝闭程度并提示或自动降频），支持脚踏与手控双模式激活，发生器配备中文操作界面、故障自检代码显示及音量可调报警系统，一次性刀头与主机采用双密钥或智能芯片识别设计确保匹配性，与标准腹腔镜穿刺器（5mm/10mm）及高温高压蒸汽灭菌流程兼容，适用于腹腔镜及开放手术下软组织的精准切割与血管凝闭。
设备需求：
超声刀刀头需在南京市集采目录内，若是分体式手柄，至少需配置2把手柄，需配台车。
序号2、手术室-电动子宫切除器功能用途：
用于妇科微创手术，切割子宫或肌瘤。
参数要求：
设备提供稳定的旋转动力，具备无级变速功能，能根据手术需要（如切割、粉碎不同阶段）随时调节转速；应具备正向旋转和反向旋转功能，便于术中调整切割方向或处理组织缠绕；空载转速可调范围通常要求 80r/min ~ 220r/min；负载转速在100rpm时，输出扭矩应 ≥ 15 N·cm，且转速下降不得超过20%；主机需配备紧急停止开关（脚踏或手动）；配置至少包含：控制器（主机）1台、手持马达（电机）2把，不同规格的刀管套件一套。
序号3、手术室-高频手术系统（妇科等离子电切系统）（配套耗材）功能用途：
适用于妇科在生理盐水环境下的宫腔等离子电切手术，具备双极等离子电切和电凝功能。
参数要求：
工作频率不低于300千赫兹。双极切割模式下，额定负载300欧姆时最大输出功率不小于200瓦；双极凝血模式下，额定负载100欧姆时最大输出功率不小于120瓦；具备至少两种切割模式和两种凝血模式可供选择。主机应能自动识别插入的双极电极型号，并自动匹配默认功率参数。具备彩色触摸液晶屏显示实时工作状态；工作温度控制在40至70摄氏度之间，属于低温切割，热穿透深度不超过100微米。
七、包1、包2、包3、包4所有设备免费质保年限不低于5年。
八、参加论证的供应商需提交一套论证资料（正本1本，副本3本）。包里涉及多个产品，参与论证的供应商可投一个产品，也可投几个产品或者投全部产品。
九、联系人
[bookmark: _Hlk107847795]江宁卫健委： 钱惠、史定金              联系电话：51191172












附件1：


南京市政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书（格式）
                                      年  月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址 
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵单位组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。
      供应商名称（盖章）：
      法定代表人（签字）：
        年    月     日







附件2：
医疗设备场地安装条件需求
	设备名称
	品牌
	型号
	空间要求（宽*深*高mm）
	自身重量（kg）
	供电要求
	供水要求
	环境要求
	运输要求
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[bookmark: _Hlk204097970]附件3：
售后服务条款

0. 设备供应商免费提前为医院提供设备安装图纸，并充分协助医院做好机房的准备工作（如必要的话）。
0. 设备供应商负责设备的免费安装和调试，必须事先与医院联系，并与医院共同参与，否则引起的一切责任由设备供应商承担。
0. 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，设备生产时间不能超过壹年。
0. 设备供应商逾期交付货物的，每逾期一天，设备供应商向医院偿付货款总额5‰的滞纳金，如设备供应商逾期交货达10天，医院有权解除合同或双方协商赔偿方式。
0. 装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。设备供应商在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由设备供应商承担全部法律和经济责任。
0. 设备安装、调试结束后，医院对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），设备供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自医院验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。
0. 上述设备免费保修此处请填写完整年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外设备供应商对本设备终身负责维修。
0. 如设备发生故障，设备供应商在接到医院报修电话后1小时之内响应，3小时内到达医院现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则医院可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由设备供应商承担。如有特殊情况，设备供应商应立即电话通知医院不能响应的原因，在获得医院同意后，才可推迟响应时间。
0. 保修期内每年肆次定期维护。
0. 无论在保修期内还是保修期外，设备供应商必须上门维修，设备供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与医院取得联系，并做相应登记；在维修过程中与医院工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由设备供应商负责。
0. 如设备软件升级，设备供应商负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。
0. 如有设备具有远程维修诊断功能，设备供应商负责免费为医院安装。
0. 设备供应商免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，医院有权不支付货款。
0. 技术培训：在安装过程中或安装结束后，设备供应商工程师或有关人员有义务对医院工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答医院人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见设备供应商公司承诺书。
0. 如设备供应商提供的设备设有维修软件密码，设备供应商保证无条件地为医院永久免费打开。

附件4：
论证比选、调研材料真实性及购销廉洁声明
承诺书
江宁区卫健委：
针对贵单位此次比选、调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医疗设备。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，采购人有权终止购销合同。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。



                                         公司（签章）
                                        年  月  日
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