关于南京市江宁医院手术室设备及附件的论证公告

一、采购人
南京市江宁医院
二、地址
南京市江宁区疾病预防控制中心(江宁区天印大道671号)二楼小会议室
三、★要求
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加论证，同时提交产品资料。有意向参加者须提供符合要求的论证材料文件，类似于标书形式正本1本、副本3本，并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
1. 封面：包号、产品名称、品牌型号、注册证号、设备厂家设计使用期限、有无专机专用耗材/试剂，免费质保年限、产品公司名称等信息。
南京市江宁医院XX设备（包1）明细表（样表）
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     （注：明细表序号按照公告中论证项目的对应序号填写）
1. 信用承诺书（请填写附件1）。
1. 产品资质（包括注册证（注册证如有变更文件附页请务必提供完整）、国际认证等）及简介，附一份查询注册证时的药监部门网站截图。
1. 提供设备生产厂家对所投产品的设计使用期限信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备超出使用期限后使用可能存在潜在临床风险及法规问题。如无明确要求则请出具原厂说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
1. 设备铭牌！（必须提供）
1. 配置清单（配置清单中不得有价格显示）。
1. 产品技术参数。
1. 产品安装场地等要求（参考附件2填写）。
1. 市场同类同档次产品的性能对比表。
1. 生产厂家和代理公司资质及简介。
1. 生产厂家授权书（要求参与论证调研公司至少为南京市区域代理，不接受南京市江宁医院专项授权）、经销人员身份证复印件、经销人员在参与论证比选、调研公司所缴纳社保证明（半年以上）。
1. 售后服务条款（请填写附件3）。
1. 其他医院（以三甲医院为主）中标通知书或合同及相应配置。
1. 用户名单、采购时间及联系人。
1. 宣传彩页（纸质版需要提供印刷版，打印和复印版无效；电子版需扫描彩页）。
1. 论证比选、调研材料真实性及购销廉洁声明（见附件4）。
1. 上述材料正本必须加盖报名公司的公章，复印公章无效。
4、 报名
1.请报名参加供应商根据项目预算及采购需求概况（所述需求为最基本要求），鼓励推荐所投品牌最高最新版本产品。
2.所投供应商需在中国境内注册、具有独立法人资格，符合相关法律法规的经销商。所投供应商销售人员及联系人要有公司授权许可等证明资料（凭报名表、授权书、联系人身份证原件进行现场报名登记）。
报名表（报名时填全必交）
	公司名称
	所投产品
	分类包号
	公司资质、产品
注册证及附件
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：报名表论证开始前现场提交。
3、参与论证的供应商报名当天提交电子版设备论证清单，填写所投产品品牌及型号，表格样式见附后EXCEL表。

5、 时间
1、发布时间：2026年6月24日（星期三）
[bookmark: _GoBack]2、论证时间：2026年7月1日（星期三）下午2：10开始
六、论证项目
包1：手术室设备及附件一批
	序号
	科室
	设备名称
	需求数量    （台、套）
	预算价格  （万元）

	1
	介入中心
	机械双臂麻醉吊塔
	2
	413.20

	2
	急诊科
	医疗柱
	5
	

	3
	急诊科
	双臂吊塔
	2
	

	4
	手术室
	机械双臂麻醉吊塔
	10
	

	5
	手术室
	电动双臂腔镜吊塔
	4
	

	6
	ICU
	双吊柱吊桥
	18
	

	7
	CRCU
	单臂吊塔
	30
	

	8
	介入中心
	加长臂单头无影灯
	2
	141.50

	9
	手术室
	双头无影灯
	9
	

	10
	手术室
	加长臂单头无影灯
	2
	

	11
	手术室
	骨科手术床
	1
	69.50

	12
	手术室
	骨科手术床（含牵引架）
	1
	

	13
	手术室
	超低位手术床
	3
	


序号1、介入中心-机械双臂麻醉吊塔参数及配置要求：
参数要求：
1. 吊塔主体材料至少为高强度铝合金，防腐蚀；
2. 表面可抑制细菌再生，可耐受多种消毒剂，不发生变色、开裂、锈蚀等外观破损现象；
3. 机械吊塔承重≥600Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；
4. 各回转机构旋转角度≥340°,转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次；桥式吊塔滑车最大移动范围不小于600mm；
5. 使用进口医用气体管路，符合EN ISO5359标准；
6. 供电电缆必须采用阻燃、低烟、无卤的铜芯线缆，线缆截面积≥4mm²；
7. 内部用气电分离设计，气体终端及强弱电终端最好位于箱体同侧同面，便于临床观察及操作；
8. 吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，具有原位待接通状态功能，可带气维修，并提供8万次以上插拔测试证明；
9. 每个塔体必须配备独立电源空气开关，防止短路影响整体供电；
10. 吊塔产品通过CE认证（提供检测报告或证明材料）。
配置要求：
1. 机械双臂吊塔，双臂长度1500mm-2000mm，需根据DSA实际情况调整臂长；
2. 气体终端：氧气接口2个，空气接口2个，氮气接口2个，负压接口2个，废弃排放口2个，均为德标；
3. 10A电源接口：数量≥10个；
4. RJ45网络接口≥2个；
5. 托盘层数≥2，托盘尺寸≥400*400mm，承重≥50kg，抽屉1个；
6. 输液架2个（需保证至少可承载6路输液器），网篮1个；
7. 独立电源空气开关。
序号2、急诊科-医疗柱参数及配置要求：
参数要求：
1. 吊塔主体材料至少为高强度铝合金，防腐蚀；
2. 表面可抑制细菌再生，可耐受多种消毒剂，不发生变色、开裂、锈蚀等外观破损现象；
3. 机械吊塔承重≥600Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；
4. 各回转机构旋转角度≥340°,转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次；桥式吊塔滑车最大移动范围不小于600mm；
5. 使用进口医用气体管路，符合EN ISO5359标准；
6. 供电电缆必须采用阻燃、低烟、无卤的铜芯线缆，线缆截面积≥4mm²；
7. 内部用气电分离设计，气体终端及强弱电终端最好位于箱体同侧同面，便于临床观察及操作；
8. 吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，具有原位待接通状态功能，可带气维修，并提供8万次以上插拔测试证明；
9. 每个塔体必须配备独立电源空气开关，防止短路影响整体供电；
10. 吊塔产品通过CE认证（提供检测报告或证明材料）。
配置要求：
1. 气体终端：氧气接口3个，空气接口2个，负压接口2个，均为德标；
2. 10A电源接口：数量≥10个；
3. RJ45网络接口≥2个；
4. 托盘层数≥2，托盘尺寸≥400*400mm，承重≥50kg，抽屉1个；
5. 输液架2个，网篮1个；
6. 独立电源空气开关。
序号3、急诊科-双臂吊塔参数及配置要求：
参数要求：
1. 吊塔主体材料至少为高强度铝合金，防腐蚀；
2. 表面可抑制细菌再生，可耐受多种消毒剂，不发生变色、开裂、锈蚀等外观破损现象；
3. 机械吊塔承重≥600Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；
4. 各回转机构旋转角度≥340°,转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次；桥式吊塔滑车最大移动范围不小于600mm；
5. 使用进口医用气体管路，符合EN ISO5359标准；
6. 供电电缆必须采用阻燃、低烟、无卤的铜芯线缆，线缆截面积≥4mm²；
7. 内部用气电分离设计，气体终端及强弱电终端最好位于箱体同侧同面，便于临床观察及操作；
8. 吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，具有原位待接通状态功能，可带气维修，并提供8万次以上插拔测试证明；
9. 每个塔体必须配备独立电源空气开关，防止短路影响整体供电；
10. 吊塔产品通过CE认证（提供检测报告或证明材料）。
配置要求：
1. 机械双臂吊塔，双臂长度≥1500mm；
2. 气体终端：氧气接口3个，空气接口2个，负压接口2个，均为德标；
3. 10A电源接口：数量≥10个；
4. RJ45网络接口≥2个；
5. 托盘层数≥2，托盘尺寸≥400*400mm，承重≥50kg，抽屉1个；
6. 输液架2个，网篮1个；
7. 独立电源空气开关。
序号4、手术室-机械双臂麻醉吊塔参数及配置要求：
参数要求：
1. 吊塔主体材料至少为高强度铝合金，防腐蚀；
2. 表面可抑制细菌再生，可耐受多种消毒剂，不发生变色、开裂、锈蚀等外观破损现象；
3. 机械吊塔承重≥600Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；
4. 各回转机构旋转角度≥340°,转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次；桥式吊塔滑车最大移动范围不小于600mm；
5. 使用进口医用气体管路，符合EN ISO5359标准；
6. 供电电缆必须采用阻燃、低烟、无卤的铜芯线缆，线缆截面积≥4mm²；
7. 内部用气电分离设计，气体终端及强弱电终端最好位于箱体同侧同面，便于临床观察及操作；
8. 吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，具有原位待接通状态功能，可带气维修，并提供8万次以上插拔测试证明；
9. 每个塔体必须配备独立电源空气开关，防止短路影响整体供电；
10. 吊塔产品通过CE认证（提供检测报告或证明材料）。
配置要求：
1. 机械双臂吊塔，双臂长度≥1500mm；
2. 气体终端：氧气接口2个，空气接口2个，氮气接口2个，负压接口2个，废弃排放口1个，均为德标；
3. 10A电源接口：数量≥12个；
4. RJ45网络接口≥4个；
5. 托盘层数≥2，托盘尺寸≥400*400mm，承重≥50kg，抽屉1个；
6. 输液架1个，网篮1个；
7. 独立电源空气开关。
序号5、手术室-电动双臂腔镜吊塔参数及配置要求：
参数要求：
1. 吊塔主体材料至少为高强度铝合金，防腐蚀；
2. 表面可抑制细菌再生，可耐受多种消毒剂，不发生变色、开裂、锈蚀等外观破损现象；
3. 电动吊塔承重≥200Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；
4. 各回转机构旋转角度≥340°,转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次；桥式吊塔滑车最大移动范围不小于600mm；
5. 使用进口医用气体管路，符合EN ISO5359标准；
6. 供电电缆必须采用阻燃、低烟、无卤的铜芯线缆，线缆截面积≥4mm²；
7. 内部用气电分离设计，气体终端及强弱电终端最好位于箱体同侧同面，便于临床观察及操作；
8. 吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，具有原位待接通状态功能，可带气维修，并提供8万次以上插拔测试证明；
9. 每个塔体必须配备独立电源空气开关，防止短路影响整体供电；
10. 吊塔产品通过CE认证（提供检测报告或证明材料）；
11. 腔镜吊塔具备电动升降调节功能，辅助腔镜手术使用。
配置要求：
1. 电动双臂结构，可电动升降，总悬臂长度≥1500mm；
2. 独立旋臂承载大尺寸腔镜显示屏；
3. 气体终端：氧气接口1个，空气接口1个，二氧化碳接口2个，负压接口1个，均为德标；
4. 10A电源接口：数量≥10个；
5. RJ45网络接口≥2个；
6. 视频传输端口：保证1个HDMI端口，1个VGA端口，1个DVI端口，后期需可改动；
7. 托盘层数≥4，托盘尺寸≥500*500mm，承重≥50kg，抽屉1个；
8. 输液架1个，网篮1个；
9. 独立电源空气开关。
序号6、ICU-双吊柱吊桥参数及配置要求：
参数要求：
1. 吊塔主体材料至少为高强度铝合金，防腐蚀；
2. 表面可抑制细菌再生，可耐受多种消毒剂，不发生变色、开裂、锈蚀等外观破损现象；
3. 机械吊塔承重≥600Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；
4. 各回转机构旋转角度≥340°,转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次；桥式吊塔滑车最大移动范围不小于600mm；
5. 使用进口医用气体管路，符合EN ISO5359标准；
6. 供电电缆必须采用阻燃、低烟、无卤的铜芯线缆，线缆截面积≥4mm²；
7. 内部用气电分离设计，气体终端及强弱电终端最好位于箱体同侧同面，便于临床观察及操作；
8. 吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，具有原位待接通状态功能，可带气维修，并提供8万次以上插拔测试证明；
9. 每个塔体必须配备独立电源空气开关，防止短路影响整体供电；
10. 吊塔产品通过CE认证（提供检测报告或证明材料）。
配置要求：
1. 干湿分离吊桥，吊桥长度≤2800mm，根据实际勘察尺寸可做调整；每床配2个吊柱，吊柱长度≥800mm，其中一个吊柱带单旋臂；
2. 干区配置：
(1) 气体终端：氧气接口2个，空气接口2个，负压接口2个，均为德标；
(2) 10A电源接口数量≥10个；
(3) RJ45网络接口≥3个；
(4) 托盘层数≥2，托盘尺寸≥400*400mm，承重≥60kg，抽屉1个；
(5) 输液架1个，网篮1个；
(6) 独立电源空气开关；
3. 湿区配置：与干区一致。
序号7、CRCU-单臂吊塔参数及配置要求：
参数要求：
1. 吊塔主体材料至少为高强度铝合金，防腐蚀；
2. 表面可抑制细菌再生，可耐受多种消毒剂，不发生变色、开裂、锈蚀等外观破损现象；
3. 机械吊塔承重≥600Kg，同时安全承重应为宣称承重的4倍；
4. 各回转机构旋转角度≥340°,转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥10万次；桥式吊塔滑车最大移动范围不小于600mm；
5. 使用进口医用气体管路，符合EN ISO5359标准；
6. 供电电缆必须采用阻燃、低烟、无卤的铜芯线缆，线缆截面积≥4mm²；
7. 内部用气电分离设计，气体终端及强弱电终端最好位于箱体同侧同面，便于临床观察及操作；
8. 吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，具有原位待接通状态功能，可带气维修，并提供8万次以上插拔测试证明；
9. 每个塔体必须配备独立电源空气开关，防止短路影响整体供电；
10. 吊塔产品通过CE认证（提供检测报告或证明材料）。
配置要求：
1. 机械单臂吊塔，单臂长度≥750mm；
2. 气体终端：氧气接口3个，空气接口3个，负压接口3个，均为德标；
3. 10A电源接口：数量≥10个；
4. RJ45网络接口≥2个；
5. 托盘层数≥3，托盘尺寸≥400*400mm，承重≥50kg，抽屉1个；
6. 输液架2个，网篮1个；
7. 独立电源空气开关。
序号8、介入中心-加长臂单头无影灯参数及配置要求：
参数要求：
1. 灯珠寿命≥60000小时；
2. 单灯：最大照度≥160,000Lux；
3. 照明深度≥1000mm，深腔照明率100%；
4. 光斑均匀率d50:d10在55%-65%；
5. 无影灯可360°旋转，轻巧灵活、定位稳定；
6. 亮度、色温可调功能；
7. 加长臂无影灯吊顶基座需远离天轨，不得影响DSA正常运行；
8. 手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小C臂旋转范围：无限位。
配置要求：
1. 单灯及C臂，灯臂关节处配置按键板；
2. 加长弹簧臂，需根据DSA实际情况调整臂长；
3. 灭菌手柄2个；
4. 普通手柄1个。
序号9、手术室-双头无影灯参数及配置要求：
参数要求：
1. 灯珠寿命≥60000小时；
2. 子母灯：母灯最大照度≥160,000Lux,子灯最大照度≥120,000Lux；
3. 照明深度≥1000mm，深腔照明率100%；
4. 光斑均匀率d50:d10在55%-65%；
5. 无影灯可360°旋转，轻巧灵活、定位稳定；
6. 亮度、色温可调功能；
7. 手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小C臂旋转范围：无限位。
配置要求：
1. 子母灯及C臂，灯臂关节处配置按键板；
2. 灭菌手柄4个；
3. 普通手柄2个。
序号10、手术室-加长臂单头无影灯参数及配置要求：
参数要求：
1. 灯珠寿命≥60000小时；
2. 单灯：最大照度≥160,000Lux；
3. 照明深度≥1000mm，深腔照明率100%；
4. 光斑均匀率d50:d10在55%-65%；
5. 无影灯可360°旋转，轻巧灵活、定位稳定；
6. 亮度、色温可调功能；
7. 加长臂无影灯吊顶基座需远离天轨，不得影响DSA正常运行；
8. 手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小C臂旋转范围：无限位。
配置要求：
1. 单灯及C臂，灯臂关节处配置按键板；
2. 加长弹簧臂，需根据DSA实际情况调整臂长；
3. 灭菌手柄2个；
4. 普通手柄1个。
序号11、手术室-骨科手术床参数及配置要求：
参数要求：
1. 电动液压驱动，可电动调节升降、前后倾、左右倾、台面背板转折、解锁和锁定，平移；
2. 具备无线遥控操作及控制面板双操作；
3. 供电方式为交流电，内置电池，无交流电源供电状态下仍可正常工作；
4. 床面升降最低高度≤600mm，最高高度≥950mm；
5. 最大承重≥400Kg；
6. 床体配置四个脚轮及刹车系统；
7. 记忆海绵床垫，表面无缝隙，防水防静电透气；
8. 手术床须满足术中X线透视需求，透视空间≥1400mm，具备头、腿板互换功能。
配置要求：
1. 床体一套；
2. 头板、腿板、背板、腰板、臀板各一套；
3. 床垫一套；
4. 手控器一个；
5. 搁手板一对；
6. 支身架一对；
7. 支肩架一对；
8. 托腿架一对；
9. 麻醉架一套。
序号12、手术室-骨科手术床（含牵引架）参数及配置要求：
参数要求：
1. 电动液压驱动，可电动调节升降、前后倾、左右倾、台面背板转折、解锁和锁定，平移；
2. 具备无线遥控操作及控制面板双操作；
3. 供电方式为交流电，内置电池，无交流电源供电状态下仍可正常工作；
4. 床面升降最低高度≤600mm，最高高度≥950mm；
5. 最大承重≥400Kg；
6. 床体配置四个脚轮及刹车系统；
7. 记忆海绵床垫，表面无缝隙，防水防静电透气；
8. 手术床须满足术中X线透视需求，透视空间≥1400mm，具备头、腿板互换功能。
配置要求：
1. 床体一套；
2. 头板、腿板、背板、腰板、臀板各一套；
3. 床垫一套；
4. 手控器一个；
5. 搁手板一对；
6. 支身架一对；
7. 支肩架一对；
8. 托腿架一对；
9. 麻醉架一套；
10. 骨科牵引架一套。
序号13、手术室-超低位手术床参数及配置要求：
参数要求：
1. 电动液压驱动，可电动调节升降、前后倾、左右倾、台面背板转折、解锁和锁定，平移；
2. 具备无线遥控操作及控制面板双操作；
3. 供电方式为交流电，内置电池，无交流电源供电状态下仍可正常工作；
4. 床面升降最低高度≤600mm，最高高度≥950mm；
5. 最大承重≥400Kg；
6. 床体配置四个脚轮及刹车系统；
7. 记忆海绵床垫，表面无缝隙，防水防静电透气。
配置要求：
1. 床体一套；
2. 头板、腿板、背板、腰板、臀板各一套；
3. 床垫一套；
4. 手控器一个；
5. 搁手板一对；
6. 支身架一对；
7. 支肩架一对；
8. 托腿架一对；
9. 麻醉架一套；
10. 腰桥一套。
七、包1中吊塔及多功能竖式设备塔类设备免费质保年限不低于5年；包1中手术无影灯类设备免费质保年限不低于5年；包1中手术床类设备免费质保年限不低于10年。
八、参加论证的供应商需要提交一套论证资料（正本1本、副本3本）。包里涉及多个产品，参与论证的供应商可投一个产品，也可投几个产品或者投全部产品。
九、联系人
南京市江宁医院： 袁翰超                联系电话：52087018
[bookmark: _Hlk107847795]江宁卫健委： 钱惠、史定金              联系电话：51191172



附件1：


南京市政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书（格式）
                                      年  月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址 
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵单位组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。
      供应商名称（盖章）：
      法定代表人（签字）：
        年    月     日







附件2：
医疗设备场地安装条件需求
	设备名称
	品牌
	型号
	空间要求（宽*深*高mm）
	自身重量（kg）
	供电要求
	供水要求
	环境要求
	运输要求
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[bookmark: _Hlk204097970]附件3：
售后服务条款

0. 设备供应商免费提前为医院提供设备安装图纸，并充分协助医院做好机房的准备工作（如必要的话）。
0. 设备供应商负责设备的免费安装和调试，必须事先与医院联系，并与医院共同参与，否则引起的一切责任由设备供应商承担。
0. 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，设备生产时间不能超过壹年。
0. 设备供应商逾期交付货物的，每逾期一天，设备供应商向医院偿付货款总额5‰的滞纳金，如设备供应商逾期交货达10天，医院有权解除合同或双方协商赔偿方式。
0. 装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。设备供应商在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由设备供应商承担全部法律和经济责任。
0. 设备安装、调试结束后，医院对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），设备供应商免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自医院验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。
0. 上述设备免费保修此处请填写完整年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外设备供应商对本设备终身负责维修。
0. 如设备发生故障，设备供应商在接到医院报修电话后1小时之内响应，3小时内到达医院现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则医院可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由设备供应商承担。如有特殊情况，设备供应商应立即电话通知医院不能响应的原因，在获得医院同意后，才可推迟响应时间。
0. 保修期内每年肆次定期维护。
0. 无论在保修期内还是保修期外，设备供应商必须上门维修，设备供应商工程师至医院维修本设备，必须事先与医院取得联系，并做相应登记；在维修过程中与医院工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由设备供应商负责。
0. 如设备软件升级，设备供应商负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。
0. 如有设备具有远程维修诊断功能，设备供应商负责免费为医院安装。
0. 设备供应商免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，医院有权不支付货款。
0. 技术培训：在安装过程中或安装结束后，设备供应商工程师或有关人员有义务对医院工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答医院人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见设备供应商公司承诺书。
0. 如设备供应商提供的设备设有维修软件密码，设备供应商保证无条件地为医院永久免费打开。

附件4：
论证比选、调研材料真实性及购销廉洁声明
承诺书
江宁区卫健委：
针对贵单位此次比选、调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医疗设备。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，采购人有权终止购销合同。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。



                                         公司（签章）
                                        年  月  日
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